中华人民共和国国家标准

硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100)IRHD

编制说明

（征求意见稿）

标准起草小组

2015年06月17日

硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100)IRHD编制说明

1 任务来源

1.1本标准制定计划由《国家标准委关于下达2013年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2013]56号），计划编号20131014-T-606，计划项目名称《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100IRHD)》，项目性质为推荐性国家标准，完成期限2016年。

1.2本标准名称为GB/T 6031-201X《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100)IRHD》。

2起草单位

本标准以广东省计量科学研究院为主要起草单位，参加单位有杭州朝阳橡胶有限公司，中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司，怡维怡橡胶研究院有限公司，德商博锐仪器（上海）有限公司，泰州市罡杨橡塑有限公司，山东玲珑轮胎股份有限公司，佳通轮胎（中国）研发中心，西北橡胶塑料研究设计院有限公司，广州橡胶工业制品研究所有限公司等。

3 修订本标准的必要性和意义

橡胶由于其优越的材料性能，橡胶在各种工业制品中得到广泛应用。具有良好的伸缩性与复原性，属典型的弹性材料。硬度是材料抵抗弹性变形、塑性变形、划痕或破裂等一种或多种作用同时发生的能力。橡胶的弹性机理与金属及其它刚性固体明显不同，金属硬度测量过程需要考虑粘弹性问题，而橡胶硬度测量过程需要优先考虑滞弹性问题。橡胶硬度主要反映材料的弹性形变，是橡胶制品的重要指标，广泛应用于质量监控场合。

目前，虽然我国使用的橡胶硬度计绝大多数是邵尔A型硬度计，但GB6031所规定的试验方法还是必不可少的。首先，邵尔A型这一类便携式橡胶硬度计准确度比较低，通常认为示值误差为±2度，并且邵尔硬度计压头容易磨损，弹簧试验力容易疲劳发生变化，所以只适用于一般性的质量控制，不适用于特殊要求的试验，如仲裁鉴定。特殊要求的试验必须采用本标准所规定的方法。第二，对于某些试样，如薄小样品和小“O”型圈、少量贵重胶料的测试及小型零件的性能剖析，不能采用邵氏硬度计和袖珍型橡胶国际硬度计进行测量，本标准所规定的微型试验方法的是唯一的硬度测量手段。

目前，我国普遍采用GB/T 6031-1998 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100)IRHD》，此标准参照采用国际标准ISO 48-1994制定，有些技术内容描述不够详细，国内检测机构现使用的测试设备早已经更新，并且最新的国际标准ISO 48：2010已经重新发布实施，为了跟踪国际先进标准和满足当前科学技术及试验设备的发展需求，亟须修订本标准。

4 修订本标准的原则和依据

本标准等同采用国际标准ISO ：2010《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100)IRHD》（英文版）。本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20000.2-2009给出的规则进行编写。

5标准制定过程

根据全国橡标委通用试验方法分技术委员会的工作计划安排，本次标准修订工作主要过程及工作内容如下：

5.1  2014年1月成立起草小组，分配工作任务。

5.2  2014年3月收集标准引用文件

- ISO 7267-1,橡胶涂覆胶辊.-表面硬度的测量.-第1部分:IRHD硬度法

- ISO 7267-1,橡胶涂覆胶辊.-表面硬度的测量.-第2部分: 邵氏硬度法

- ISO 7267-1,橡胶涂覆胶辊.-表面硬度的测量. -第3部分: 普西-琼斯(Pusey and Jones)法

- ISO 7619-1, 硫化橡胶或热塑性橡胶-压痕硬度的测定-第1部分:硬度计法(邵氏硬度)

- ISO 7619-1:2004/Amd.1, 硫化橡胶或热塑性橡胶--压痕硬度的测定--第1部分:硬度计法(邵氏硬度)-修订1：精密度数据

- ISO 7619-2, 硫化橡胶或热塑性橡胶--压痕硬度的测定--第2部分:硬度计法(IRHD硬度)

- ISO 7743, 硫化的或垫塑橡胶.压缩应力-应变特性的测定

- ISO/TR 9272:2005, 橡胶和橡胶制品.试验方法标准的精密度测定

- ISO 18517, 硫化橡胶或热塑性橡胶.硬度测试.导论和指南

- SCOTT, J.R. 橡胶的物理试验。Maclaren and Sons 出版社，伦敦，1965

5.3  2014年4月～10月对国际标准ISO 4666-3:2010进行翻译，校对。

5.4  2015年5月根据GB/T 1.1-2009 编制标准草案。

5.5  2015年5月在秘书处的协助下确认参加ITP 试验的实验室，并完成验证试验方案。

5.6  2015年5月参照ISO48：2010附录内容和硬度试验条件，联系国内主要使用IRHD硬度的公司和单位，编制ITP实验方法。

5.7  2015年6月～7月，轮流邮寄样品到各参与ITP试验的实验室。并陆续收到测量数据。

5.8  2015年7月～8月，根据实验结果，进行精密度数据分析，见第6章节。

5.9  2015年8月～9月对试验结果进行整理，按照国家标准GB/T 14838-2009《橡胶与橡胶制品 试验方法标准精密度的确定》进行精密度计算；

6 验证试验

6.1 实验室间比对（ITP）试验

6.1.1 测试样品说明

本次所用样品为广东省计量科学研究院橡胶硬度实验室提供的标准橡胶硬度块（厚度8mm；长50mm；宽60mm），共两套，每套样品6块，硬度范围从40 IRHD至90 IRHD。

6.1.2 测试仪器要求

硬度测试仪器（包含国际硬度计和邵氏A型硬度计）均需在校准有效期内。如果具有校准证书，需要把证书内页扫描件与实验结果一同发送邮箱。如果没有校准数据，请在实验报告（附件2）中注明。

6.1.3 硬度试验及试验次数说明

根据国标委成员单位橡胶生产及硬度仪器使用情况，国内具有IRHD-N型硬度仪多台，而IRHD（M、L、H，CM、CN、CL、CH）其他测量种类不多，本次计划只进行IRHD-N精密度验证。

为获得两种硬度测试方法的精密度结果，本次试验用同一硬度块进行国际橡胶硬度和邵氏 A型硬度测定。需要注意：硬度块箭头标识，正面进行国际硬度，反面进行邵氏硬度，不能在同一点进行多次硬度测试。

根据精密度实验要求，实验室进行第一次实验后，间隔一天，按照同样步骤进行第二次实验，并将两次试验结果全部记录在试验报告（见附件2）中。

6.1.4  国际硬度测试过程

测试过程严格按照仪器操作说明和GB/T 6031的规定步骤，保持时间为30s；由于橡胶硬度块物理特性，在短时间内对一个点及其附近进行多次测试会产生硬度偏差，因此，根据GB/T6031规定，测试点应分散，并且点与点之间相距不小于6mm。

把试样放在水平刚性支承表面上，放下压足与试样表面接触。使压杆和压球在橡胶上保持5 s。这时球上的压力为接触力。

如果是手动调节仪器，在5 s后，调整到读数为100；然后应施加压入力并保持30 s，这时可直接测得橡胶国际硬度值。如果是自动测量仪器，请设定保持时间参数为30 s。

6.1.5 邵氏A型硬度测试过程

测试过程严格按照仪器操作说明和GB/T 531.1的A型硬度规定步骤，将试样放在平整、坚硬的表面上，尽可能快速地将压足压到试样上或反之把试样压到压足上。应没有震动，保持压足和试样表面平行以使压针垂直于橡胶表面；当使用支架操作时，最大速度为 3.2 mm/s。之后加载弹簧试验力使压足和试样表面紧密接触，当压足和试样紧密接触后，在规定的时刻读数。对于硫化橡胶标准弹簧试验力保持时间为3 s。

在试样表面不同位置进行5次测量（5次测量结果均记录于附件2中）；不同测量位置两两相距不小于6 mm。

6.1.6 其他说明

实验过程建议一次完成所有硬度块测试，不要中断分多次实验。

不同于GB/T6031附录B.4规定制作样品、取中间值作为实验结果的实验过程，本次精密度实验采用标准硬度块，测量样品引入的不确定度较少；另外，根据本次精密度实验目的，为了进一步减少硬度块均匀性导致不确定度，因此，拟采用5点取平均值方式作为实验结果。

6.1.7 参加实验室间比对（ITP）试验的分为2组，实验室编号如下：

| 实验室编号 | 实验室名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广东省计量科学研究院 |
| 2 | 广州橡胶工业制品研究所有限公司 |
| 3 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 |
| 4 | 佳通轮胎（中国）研发中心 |
| 5 | 西北橡胶塑料研究设计院有限公司 |

| 实验室编号 | 实验室名称 |
| --- | --- |
| 1 | 广东省计量科学研究院 |
| 2 | 杭州朝阳橡胶有限公司 |
| 3 | 德商博锐仪器（上海）有限公司 |
| 4 | 泰州市罡杨橡塑有限公司 |
| 5 | 怡维怡橡胶研究院有限公司 |
| 6 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |

实验室间试验由广东省计量科学研究院组织于2015年6～9月实施，该实验室间试验方案，p=5，q=6，n=2，精密度为一水平中的1型。

实验进行了IRHD和邵氏硬度2组比对。按照国家标准GB/T 14838-2009《橡胶与橡胶制品 试验方法标准 精密度的确定》规定的精密度计算方法进行计算精密度。实验数据及结果见6.2 精密度实验结论

- 第一批次IRHD精密度实验（具体参见实验室精密度实验方案）

- 第二批次IRHD精密度实验（具体参见实验室精密度实验方案）

6.3 数据说明

由于采用标准橡胶硬度块进行精密度实验，所以，本编制说明中精密度实验结果优于GBT 6031附录B、附录C数据；根据精密度定义和橡胶行业硬度测试的要求，行业内精密度仍然依照GBT 6031附录进行计算和引用。

7 有关标准内容的说明

7.1 本标准与GB/T 6031-1998主要技术差异列表如下：

| GB/T 6031-1998 | GB/T 6031-201x | 原因(等同采用ISO 48-2010) |
| --- | --- | --- |
| / | 3章节和4章节进行对调顺序。 | 等同采用。 |
| / | 增加了5.1仪器的校准和检定按照ISO18898进行； | 等同采用。 |
| / | 增加了11 测量点分散使点与点之间相距至少6mm | 等同采用。 |
| / | 增加了12 a) 用符号“°”表示单位。 | 等同采用。 |
| 删除了13章节 | 13章节改为附录B。实验室间试验方案的精度结果（见附录B） | 可参照国外精密度实验过程及数据，验证橡胶硬度。 |
| 附录A压入深度和杨氏模量公式 |  | 根据实验方法，综合考虑初实验力Fc的计算过程。此处修改对深度和IRHD换算表没有影响。 |
| 删除了附录B精密度结果使用指南 | / | 本部分内容已包含在附录C 中 |

由此可以看出，本标准比原国家标准在技术内容上更加严谨，并增加了测试项目。

7.2 本标准与ISO 48：2010没有技术差异。

8 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

无

9 重大分歧意见的处理和依据

无

10 标准性质的建议

本标准是一个通用试验方法的推荐性国家标准，建议修订后仍作为推荐性国家标准。

11 贯彻标准的要求和建议措施

橡胶国际硬度计特点是准确度高、稳定性好，高、中、低、微型、和袖珍型都拥有一个共同的计量单位IRHD，并已初步形成一个量值传递系统，这是邵尔系列硬度所不能比拟的，邵尔A、邵尔D和球形压头的微孔材料硬度计之间的数值是完全不能比较的，同时邵尔硬度计使用寿命短，变化大，使用中的邵尔D硬度计不合格率高达90%以上。所以应该承认，橡胶国际硬度的优点是明显的的。

国际上，橡胶国际硬度已逐渐被各个工业发达国家所采用。早在60年代，我国就引进了法、英、苏等国的常规型或微型硬度计，70年代后期，北京英国仪器仪表展览会展出了华莱士（Wallace）公司全套硬度计（常规型、微型、袖珍型）和橡胶标准硬度块，使国内各单位对国际硬度有了进一步了解。随后，是橡胶国际硬度在中国的黄金时代，70年代末80年代，广东省计量科学研究所研制了高准确度、数字半自动化的橡胶国际硬度国家基准（常规型），先后由广州橡胶研究所和北京橡胶研究院研制了标准橡胶硬度块，实现了量值传递系统，并由辽宁营口仪器厂、北京橡胶研究院和广东省计量科学研究所研制生产了N、H、L、M和袖珍型橡胶国际硬度计，实现了橡胶国际硬度各种仪器和量值系统的国产化。同时制定了相应的国家标准、国家计量检定规程和检定系统。虽然邵尔硬度计仍占有绝对优势的数量，但邵尔硬度计缺点和国际橡胶硬度的优势将会促使国际橡胶硬度大力推广。

本标准制定发布后，将为橡胶及橡胶制品生产厂家、各类检测机构及使用单位提供一个统一的、与国际标准接轨的检验方法，有利于进行国内外技术交流，对提高产品质量、促进产品参与国际贸易都具有积极作用，建议尽快发布并宣贯。

14 废止现行有关标准的建议

本标准发布后代替GB/T 6031-1998 《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定(10～100)IRHD》。

15 其他应于说明的事项

无