中华人民共和国国家标准

《未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》

编  制  说  明

（征求意见稿）

赛轮金宇股份有限公司

2015年9月

《未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》编制说明

一  工作简况

1 任务来源

根据国家标准委员会《关于征集《硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定》等五项国家标准起草单位的通知》（橡标委通用试验方法分会[2014]秘2 号）文件要求，全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会通用试验方法分技术委员会（SAC TC35/SC2）于2014年4月召开了全国橡胶通用试验方法标准计划工作会议，会后发出了橡标委通用试验方法分会[2014]秘8号“关于发送《2014年橡胶通用试验方法标准计划工作会议纪要》的函”，根据其附件3的要求，由赛轮金宇集团股份有限公司等单位负责制定GB/T XXXXX-XXXX  《未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》方法标准。

该项目计划编号：20131019-T-606，项目性质为推荐性国家标准，完成时间：2015年。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化委员会归口。

2 标准制定过程

2.1  2013年，赛轮金宇集团股份有限公司因工作需要查阅国内外相关标准资料，无相关标准。根据门尼应力松弛率的测定的原理和说明，组织内部验证试验。起草编制《未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》企业标准草案。

2.2  2014年4月，全国橡标委通用试验方法分会[2014]秘8号确定由赛轮金宇集团股份有限公司负责制定该国家标准。

2.5  2014年6月-2015年5月完成验证比对试验和标准征求意见稿。

3 本标准制定的意义

# 3.1通过本标准的制定，提供了门尼应力松弛率测定的依据，并为国内企业研究未硫化胶的加工性能提供试验方法和理论支撑。

3.2填补国内该项目试验标准的空白。

本标准在前期的调研中，未查到国内关于未硫化胶应力松弛率的测定方法，但是国外有使用标准《ISO289-4-2003未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》对该试验进行了规范，拟据国内现状等同采用该标准。

二、本标准主要原则、原理及适用范围

根据我国积极采用国际标准的原则，“凡已有国际标准的，应当以其为基础制定我国标准，尚无国际标准或其不能满足需要的，可积极采用国外先进标准。对于国际标准中的基础标准，化学分析、物理试验、计量等通用方法标准，要先行等同或等效采用。”本标准主要基于《ISO289-4-2003未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》来确定本标准的试验方法。

本标准主要原理和适用范围：本标准适用于未硫化胶门尼应力松弛率的测定。所谓应力松弛，就是在固定的温度和形变下，聚合物内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。

在制造轮胎的过程中，如果胶料内部的应力不能松弛完全，那么轮胎该部件残存的内应力在制品的存放和使用过程中会慢慢发生松弛，从而引起翘曲、变形等不良,对加工工艺和产品质量有很大影响。测定生胶和未硫化的应力松弛性能，表征该胶的加工性能，调整半成品部件停放时间等影响因素对加工工艺和成品、半成品的质量改善有很大意义。

三、主要验证试验

本次验证试验共有13家实验室参加，10家实验室数据参与统计分析。每家实验室完成12组样品的试验，12组样品分别为三元乙丙橡胶试样EPDM1#-5#、丁腈橡胶试样NBR1#-3#、正丁基橡胶试样IIR1#-2#、丁苯橡胶1500试样SBR1500和丁苯橡胶1712试样SBR1712。

试样处理按照《GB/T 15340-2008天然、合成生胶取样及制样方法》中，8.3.2章节门尼粘度试样制备方法进行处理。其中，试样EPDM-4#、IIR-1#和IIR-2#按照标准GB/T 15340-2008中 8.3.2.1章节直接法规定处理，其他试样按照标准GB/T 15340-2008中8.3.2.2章节过辊法规定处理。过辊法处理时，称取250g±5g试验样品，将开炼机辊距调至1.4mm±0.1mm，辊筒表面温度保持在50℃±5℃，将试样过辊10次，在第2-9次过辊时，将胶片对折，第10次过辊时不对折直接下片，其中EPDM试样第10次过辊时先将辊距调至3.00mm±0.1mm，再将试片通过辊距下片。试样应按GB/T 2941的规定在实验室温度下调节至少30min，并在24h内按照GB/T1232.1-2000进行试验.

为确保各实验室试验样品的均匀一致，从以下方面规范：1、先使用同一的标准胶按验证计划中描述进行检定设备，确定标准胶的门尼粘度值在标准范围内才可进行试验；2、试验按验证计划是同一个人相同时间进行的；3、测试的人员为经验丰富的物性检测实验员。

表1：门尼应力松弛率测定条件描述

| 样品名称 | 实验条件 | 样品名称 | 实验条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPDM-1# | ML（1+4）125℃+2min松弛 | IIR-2# | ML（1+4）100℃+2min松弛 |
| EPDM-2# |  | NBR-1# |  |
| EPDM-3# |  | NBR-2# |  |
| EPDM-4# |  | NBR-3# |  |
| EPDM-5# |  | SBR1500 |  |
| IIR-1# |  | SBR1712 |  |

表2：门尼应力松弛率测定试验参与试验编号及名称

| 实验室编号 | 实验室名称 |
| --- | --- |
| 1 | 赛轮金宇集团股份有限公司 |
| 2 | 怡维怡橡胶研究院有限公司 |
| 3 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 |
| 4 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 5 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 6 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 7 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 |
| 8 | 杭州朝阳橡胶有限公司 |
| 9 | 江苏明珠试验机械有限公司 |
| 10 | 蒙泰克仪器有限公司 |
| 11 | 北京橡胶工业研究设计院 |
| 12 | 贵州轮胎股份有限公司 |
| 13 | 中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 |
| 14 | 北京瑞达宇辰仪器有限公司 |
| 15 | 江苏新真威试验机械有限公司 |
| 注1: | 计算时为采纳第11-13号实验室数据 |
| 注2: | 第14、15实验室为参与验证性试验 |

表3：门尼应力松弛率测定试验原始数据

| 门尼应力松弛率原始数据 |
| --- |
| 实验室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| EPDM-1 | 0.604 | 0.725 | 0.721 | 0.718 | 0.68 | 0.877 | 0.815 | 0.705 | 0.632 | 0.732 |
|  | 0.597 | 0.742 | 0.708 | 0.714 | 0.693 | 0.882 | 0.805 | 0.716 | 0.62 | 0.698 |
|  | 0.572 | 0.705 | 0.708 | 0.701 | 0.679 | 0.901 | 0.778 | 0.752 | 0.608 | 0.714 |
|  | 0.542 | 0.699 | 0.702 | 0.697 | 0.689 | 0.881 |  | 0.472 | 0.619 | 0.71 |
|  | 0.606 | 0.714 | 0.732 | 0.737 | 0.681 | 0.912 | 0.753 | 0.719 | 0.624 | 0.701 |
|  | 0.575 | 0.701 | 0.717 | 0.741 | 0.681 | 0.904 | 0.733 | 0.719 | 0.646 | 0.687 |
| 平均值 | 0.5827 | 0.7143 | 0.7147 | 0.7180 | 0.6838 | 0.8928 | 0.7768 | 0.7221 | 0.6248 | 0.7070 |
| EPDM-2 | 0.511 | 0.825 | 0.676 | 0.734 | 0.74 | 0.885 | 0.946 | 0.731 | 0.587 | 0.754 |
|  | 0.539 | 0.839 | 0.701 | 0.724 | 0.736 | 0.898 | 0.929 | 0.690 | 0.56 | 0.716 |
|  | 0.473 | 0.713 | 0.671 | 0.652 | 0.738 | 0.923 | 0.767 | 0.725 | 0.569 | 0.769 |
|  | 0.49 | 0.715 | 0.658 | 0.650 | 0.755 | 0.931 | 0.771 | 0.703 | 0.583 | 0.749 |
|  | 0.495 | 0.734 | 0.716 | 0.750 | 0.74 | 0.944 | 0.743 | 0.735 | 0.595 | 0.691 |
|  | 0.472 | 0.779 | 0.685 | 0.757 | 0.718 | 0.946 | 0.733 | 0.730 | 0.598 | 0.692 |
| 平均值 | 0.4967 | 0.7675 | 0.6845 | 0.7112 | 0.7378 | 0.9212 | 0.8148 | 0.7190 | 0.5820 | 0.7285 |
| EPDM-3 | 0.582 | 0.763 | 0.707 | 0.725 | 0.724 | 0.848 | 0.844 | 0.733 | 0.586 | 0.701 |
|  | 0.58 | 0.76 | 0.72 | 0.727 | 0.708 | 0.852 | 0.833 | 0.720 | 0.619 | 0.699 |
|  | 0.561 | 0.701 | 0.695 | 0.675 | 0.722 | 0.863 | 0.751 | 0.745 | 0.602 | 0.709 |
|  | 0.553 | 0.686 | 0.695 | 0.689 | 0.716 | 0.869 | 0.766 | 0.718 | 0.603 | 0.701 |
|  | 0.584 | 0.739 | 0.725 | 0.747 | 0.718 | 0.882 | 0.753 | 0.737 | 0.634 | 0.674 |
|  | 0.564 | 0.721 | 0.702 | 0.751 | 0.716 | 0.876 | 0.741 | 0.751 | 0.63 | 0.661 |
| 平均值 | 0.5707 | 0.7283 | 0.7073 | 0.7190 | 0.7173 | 0.8650 | 0.7813 | 0.7339 | 0.6123 | 0.6908 |
| EPDM-4 | 0.438 | 0.472 | 0.477 | 0.472 | 0.459 | 0.548 | 0.515 | 0.464 | 0.411 | 0.443 |
|  | 0.435 | 0.48 | 0.477 | 0.462 | 0.465 | 0.551 | 0.515 | 0.466 | 0.413 | 0.437 |
|  | 0.553 | 0.461 | 0.471 | 0.454 | 0.464 | 0.558 | 0.492 | 0.496 | 0.401 | 0.439 |
|  | 0.438 | 0.462 | 0.465 | 0.452 | 0.462 | 0.558 | 0.489 | 0.491 | 0.405 | 0.444 |
|  | 0.435 | 0.465 | 0.466 | 0.486 | 0.464 | 0.567 | 0.48 | 0.480 | 0.405 | 0.434 |
|  | 0.436 | 0.463 | 0.468 | 0.484 | 0.463 | 0.567 | 0.486 | 0.480 | 0.414 | 0.441 |
| 平均值 | 0.4364 | 0.4672 | 0.4707 | 0.4683 | 0.4628 | 0.5582 | 0.4962 | 0.4797 | 0.4082 | 0.4397 |
| EPDM-5 | 0.579 | 0.695 | 0.679 | 0.682 | 0.668 | 0.788 | 0.768 | 0.682 | 0.595 | 0.653 |
|  | 0.577 | 0.692 | 0.676 | 0.695 | 0.673 | 0.785 | 0.77 | 0.691 | 0.588 | 0.637 |
|  | 0.556 | 0.664 | 0.657 | 0.665 | 0.672 | 0.799 | 0.721 | 0.704 | 0.577 | 0.637 |
|  | 0.56 | 0.655 | 0.674 | 0.637 | 0.669 | 0.8 | 0.719 | 0.688 | 0.569 | 0.645 |
|  | 0.583 | 0.68 | 0.683 | 0.723 | 0.674 | 0.813 | 0.706 | 0.691 | 0.58 | 0.616 |
|  | 0.579 | 0.674 | 0.671 | 0.696 | 0.668 | 0.804 | 0.709 | ? | 0.598 | 0.626 |
| 平均值 | 0.5723 | 0.6767 | 0.6733 | 0.6830 | 0.6707 | 0.7982 | 0.7322 | 0.6913 | 0.5845 | 0.6357 |
| IIR-1 | 0.707 | 0.769 | 0.728 | 0.753 | 0.808 | 0.696 | 0.842 | 0.741 | 0.621 | 0.594 |
|  | 0.681 | 0.798 | 0.718 | 0.738 | 0.808 | 0.689 | 0.841 | 0.741 | 0.636 | 0.586 |
|  | 0.664 | 0.731 | 0.692 | 0.705 | 0.811 | 0.702 | 0.775 | 0.779 | 0.62 | 0.596 |
|  | 0.657 | 0.749 | 0.712 | 0.702 | 0.819 | 0.697 | 0.773 | 0.773 | 0.652 | 0.551 |
|  | 0.709 | 0.753 | 0.719 | 0.764 | 0.82 | 0.712 | 0.763 | 0.753 | 0.634 | 0.585 |
|  | 0.718 | 0.767 | 0.686 | 0.766 | 0.822 | 0.708 | 0.765 | 0.776 | 0.618 | 0.553 |
| 平均值 | 0.6893 | 0.7612 | 0.7092 | 0.7380 | 0.8147 | 0.7007 | 0.7932 | 0.7604 | 0.6302 | 0.5775 |
| IIR-2 | 0.627 | 0.587 | 0.556 | 0.582 | 0.671 | 0.49 | 0.62 | 0.579 | 0.487 | 0.413 |
|  | 0.635 | 0.583 | 0.571 | 0.573 | 0.651 | 0.492 | 0.622 | 0.577 | 0.49 | 0.417 |
|  | 0.631 | 0.569 | 0.556 | 0.578 | 0.652 | 0.492 | 0.606 | 0.586 | 0.488 | 0.412 |
|  | 0.628 | 0.57 | 0.572 | 0.575 | 0.652 | 0.489 | 0.603 | 0.589 | 0.473 | 0.439 |
|  | 0.631 | 0.569 | 0.565 | 0.581 | 0.655 | 0.492 | 0.604 | 0.591 | 0.488 | 0.406 |
|  | 0.624 | 0.575 | 0.566 | 0.581 | 0.647 | 0.491 | 0.605 | 0.595 | 0.484 | 0.411 |
| 平均值 | 0.6293 | 0.5755 | 0.5643 | 0.5783 | 0.6547 | 0.4910 | 0.6100 | 0.5861 | 0.4850 | 0.4163 |
| NBR-1 | 0.411 | 0.393 | 0.413 | 0.41 | 0.442 | 0.471 | 0.452 | 0.402 | 0.368 | 0.413 |
|  | 0.404 | 0.391 | 0.413 | 0.403 | 0.407 | 0.467 | 0.447 | 0.406 | 0.371 | 0.397 |
|  | 0.402 | 0.392 | 0.403 | 0.404 | 0.414 | 0.48 | 0.43 | 0.414 | 0.383 | 0.409 |
|  | 0.402 | 0.395 | 0.407 | 0.402 | 0.415 | 0.479 | 0.429 | 0.424 | 0.38 | 0.405 |
|  | 0.42 | 0.4 | 0.422 | 0.422 | 0.411 | 0.477 | 0.430 | 0.413 | 0.363 | 0.386 |
|  | 0.417 | 0.402 | 0.418 | 0.413 | 0.41 | 0.474 | 0.429 | 0.410 | 0.372 | 0.384 |
| 平均值 | 0.4093 | 0.3955 | 0.4127 | 0.4090 | 0.4165 | 0.4747 | 0.4362 | 0.4114 | 0.3728 | 0.3990 |
| NBR-2 | 0.343 | 0.324 | 0.341 | 0.335 | 0.333 | 0.369 | 0.353 | 0.340 | 0.306 | 0.301 |
|  | 0.343 | 0.323 | 0.342 | 0.339 | 0.332 | 0.373 | 0.355 | 0.340 | 0.309 | 0.299 |
|  | 0.342 | 0.322 | 0.333 | 0.338 | 0.332 | 0.369 | 0.351 | 0.334 | 0.293 | 0.278 |
|  | 0.347 | 0.322 | 0.333 | 0.338 | 0.333 | 0.371 | 0.352 | ? | 0.293 | 0.29 |
|  | 0.350 | 0.323 | 0.340 | 0.341 | 0.334 | 0.371 | 0.346 | 0.334 | 0.280 | 0.286 |
|  | 0.348 | 0.322 | 0.342 | 0.339 | 0.332 | 0.37 | 0.346 | 0.334 | 0.278 | 0.281 |
| 平均值 | 0.3455 | 0.3227 | 0.3385 | 0.3383 | 0.3327 | 0.3705 | 0.3505 | 0.3363 | 0.2932 | 0.2892 |
| NBR-3 | 0.323 | 0.305 | 0.311 | 0.315 | 0.314 | 0.352 | 0.337 | 0.316 | 0.277 | 0.271 |
|  | 0.319 | 0.305 | 0.316 | 0.320 | 0.316 | 0.342 | 0.34 | 0.317 | 0.277 | 0.279 |
|  | 0.319 | 0.305 | 0.314 | 0.314 | 0.318 | 0.349 | 0.329 | 0.316 | 0.277 | 0.271 |
|  | 0.324 | 0.306 | 0.317 | 0.316 | 0.318 | 0.35 | 0.331 | 0.316 | 0.282 | 0.275 |
|  | 0.321 | 0.306 | 0.323 | 0.317 | 0.318 | 0.353 | 0.329 | 0.317 | 0.278 | 0.28 |
|  | 0.319 | 0.309 | 0.322 | 0.318 | 0.316 | 0.35 | 0.332 | 0.318 | 0.285 | 0.268 |
| 平均值 | 0.3208 | 0.3060 | 0.3172 | 0.3167 | 0.3167 | 0.3493 | 0.3330 | 0.3167 | 0.2793 | 0.2740 |
| 1500 | 0.422 | 0.404 | 0.410 | 0.422 | 0.421 | 0.443 | 0.443 | 0.414 | 0.361 | 0.372 |
|  | 0.427 | 0.404 | 0.416 | 0.420 | 0.418 | 0.446 | 0.449 | 0.419 | 0.362 | 0.368 |
|  | 0.416 | 0.405 | 0.413 | 0.407 | 0.425 | 0.449 | 0.433 | 0.420 | 0.352 | 0.364 |
|  | 0.411 | 0.411 | 0.414 | 0.403 | 0.419 | 0.446 | 0.432 | 0.422 | 0.357 | 0.367 |
|  | 0.412 | 0.410 | 0.420 | 0.414 | 0.424 | 0.450 | 0.431 | 0.412 | 0.363 | 0.357 |
|  | 0.419 | 0.409 | 0.412 | 0.412 | 0.421 | 0.45 | 0.435 | 0.415 | 0.369 | 0.36 |
| 平均值 | 0.4178 | 0.4072 | 0.4142 | 0.4130 | 0.4213 | 0.4473 | 0.4372 | 0.4171 | 0.3607 | 0.3647 |
| 1712 | 0.364 | 0.35 | 0.363 | 0.354 | 0.372 | 0.374 | 0.378 | 0.360 | 0.316 | 0.293 |
|  | 0.362 | 0.347 | 0.360 | 0.354 | 0.365 | 0.371 | 0.374 | 0.360 | 0.309 | 0.287 |
|  | 0.365 | 0.35 | 0.357 | 0.348 | 0.37 | 0.378 | 0.367 | 0.397 | 0.309 | 0.304 |
|  | 0.355 | 0.351 | 0.359 | 0.345 | 0.369 | 0.375 | 0.368 | 0.376 | 0.307 | 0.303 |
|  | 0.358 | 0.356 | 0.361 | 0.353 | 0.371 | 0.378 | 0.364 | 0.362 | 0.312 | 0.297 |
|  | 0.357 | 0.354 | 0.357 | 0.351 | 0.367 | 0.377 | 0.361 | 0.364 | 0.308 | 0.297 |
| 平均值 | 0.3602 | 0.3513 | 0.3595 | 0.3508 | 0.3690 | 0.3755 | 0.3687 | 0.3699 | 0.3102 | 0.2968 |
| 注：黄色填充的数据为异常值，数据计算时已经去除。 |

表4：门尼应力松弛率-单元平均值基本数据

| 实验室编号 | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5827 | 0.4967 | 0.5707 | 0.4364 | 0.5723 | 0.6893 | 0.6293 | 0.4093 | 0.3455 | 0.3208 | 0.4178 | 0.3602 |
| 2 | 0.7143 | 0.7675 | 0.7283 | 0.4672 | 0.6767 | 0.7612 | 0.5755 | 0.3955 | 0.3227 | 0.3060 | 0.4072 | 0.3513 |
| 3 | 0.7147 | 0.6845 | 0.7073 | 0.4707 | 0.6733 | 0.7092 | 0.5643 | 0.4127 | 0.3385 | 0.3172 | 0.4142 | 0.3595 |
| 4 | 0.7180 | 0.7112 | 0.7190 | 0.4683 | 0.6830 | 0.7380 | 0.5783 | 0.4090 | 0.3383 | 0.3167 | 0.4130 | 0.3508 |
| 5 | 0.6838 | 0.7378 | 0.7173 | 0.4628 | 0.6707 | 0.8147 | 0.6547 | 0.4165 | 0.3327 | 0.3167 | 0.4213 | 0.3690 |
| 6 | 0.8928 | 0.9212 | 0.8650 | 0.5582 | 0.7982 | 0.7007 | 0.4910 | 0.4747 | 0.3705 | 0.3493 | 0.4473 | 0.3755 |
| 7 | 0.7768 | 0.8148 | 0.7813 | 0.4962 | 0.7322 | 0.7932 | 0.6100 | 0.4362 | 0.3505 | 0.3330 | 0.4372 | 0.3687 |
| 8 | 0.7221 | 0.7190 | 0.7339 | 0.4797 | 0.6913 | 0.7604 | 0.5861 | 0.4114 | 0.3363 | 0.3167 | 0.4171 | 0.3699 |
| 9 | 0.6248 | 0.5820 | 0.6123 | 0.4082 | 0.5845 | 0.6302 | 0.4850 | 0.3728 | 0.2932 | 0.2793 | 0.3607 | 0.3102 |
| 10 | 0.7070 | 0.7285 | 0.6908 | 0.4397 | 0.6357 | 0.5775 | 0.4163 | 0.3990 | 0.2892 | 0.2740 | 0.3647 | 0.2968 |
| T1 | 7.1371 | 7.1631 | 7.1261 | 4.6873 | 6.7178 | 7.1742 | 5.5906 | 4.1371 | 3.3173 | 3.1297 | 4.1004 | 3.5119 |
| T2 | 5.1560 | 5.2533 | 5.1375 | 2.2115 | 4.5518 | 5.1946 | 3.1741 | 1.7180 | 1.1060 | 0.9840 | 1.6882 | 1.2397 |
| 实验室间单元平均值 | 0.7137 | 0.7163 | 0.7126 | 0.4687 | 0.6718 | 0.7174 | 0.5591 | 0.4137 | 0.3317 | 0.3130 | 0.4100 | 0.3512 |
| 实验室间平均值标准差 | 0.0831 | 0.1165 | 0.0812 | 0.0401 | 0.0658 | 0.0728 | 0.0735 | 0.0269 | 0.0248 | 0.0225 | 0.0277 | 0.0266 |
| 实验室间平均值方差 | 0.0069 | 0.0136 | 0.0066 | 0.0016 | 0.0043 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |
| 实验室间平均值标准差用下式计算： |
| 实验室间平均值方差用下式计算： |

表5：门尼应力松弛率单元平均值AOT图

| 实验室编号 | EPDM-1 | 实验室编号 | EPDM-2 | 实验室编号 | EPDM-2 | 实验室编号 | EPDM-4 | 实验室编号 | EPDM-5 | 实验室编号 | IIR-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5827 | 1 | 0.4967 | 1 | 0.5707 | 9 | 0.4082 | 1 | 0.5723 | 10 | 0.5775 |
| 9 | 0.6248 | 9 | 0.5820 | 9 | 0.6123 | 1 | 0.4364 | 9 | 0.5845 | 9 | 0.6302 |
| 5 | 0.6838 | 3 | 0.6845 | 10 | 0.6908 | 10 | 0.4397 | 10 | 0.6357 | 1 | 0.6893 |
| 10 | 0.7070 | 4 | 0.7112 | 3 | 0.7073 | 5 | 0.4628 | 5 | 0.6707 | 6 | 0.7007 |
| 2 | 0.7143 | 8 | 0.7190 | 5 | 0.7173 | 2 | 0.4672 | 3 | 0.6733 | 3 | 0.7092 |
| 3 | 0.7147 | 10 | 0.7285 | 4 | 0.7190 | 4 | 0.4683 | 2 | 0.6767 | 4 | 0.7380 |
| 4 | 0.7180 | 5 | 0.7378 | 2 | 0.7283 | 3 | 0.4707 | 4 | 0.6830 | 8 | 0.7604 |
| 8 | 0.7221 | 2 | 0.7675 | 8 | 0.7339 | 8 | 0.4797 | 8 | 0.6913 | 2 | 0.7612 |
| 7 | 0.7768 | 7 | 0.8148 | 7 | 0.7813 | 7 | 0.4962 | 7 | 0.7322 | 7 | 0.7932 |
| 6 | 0.8928 | 6 | 0.9212 | 6 | 0.8650 | 6 | 0.5582 | 6 | 0.7982 | 5 | 0.8147 |
| 实验室编号 | IIR-2 | 实验室编号 | NBR-1 | 实验室编号 | NBR-2 | 实验室编号 | NBR-3 | 实验室编号 | 1500 | 实验室编号 | 1712 |
| 10 | 0.4163 | 9 | 0.3728 | 10 | 0.2892 | 10 | 0.3607 | 9 | 0.3607 | 10 | 0.2968 |
| 9 | 0.4850 | 2 | 0.3955 | 9 | 0.2932 | 9 | 0.3647 | 10 | 0.3647 | 9 | 0.3102 |
| 6 | 0.4910 | 10 | 0.3990 | 2 | 0.3227 | 2 | 0.4072 | 2 | 0.4072 | 4 | 0.3508 |
| 3 | 0.5643 | 4 | 0.4090 | 5 | 0.3327 | 8 | 0.4130 | 4 | 0.4130 | 2 | 0.3513 |
| 2 | 0.5755 | 1 | 0.4093 | 8 | 0.3363 | 4 | 0.4142 | 3 | 0.4142 | 3 | 0.3595 |
| 4 | 0.5783 | 8 | 0.4114 | 4 | 0.3383 | 5 | 0.4171 | 8 | 0.4171 | 1 | 0.3602 |
| 8 | 0.5861 | 3 | 0.4127 | 3 | 0.3385 | 3 | 0.4178 | 1 | 0.4178 | 7 | 0.3687 |
| 7 | 0.6100 | 5 | 0.4165 | 1 | 0.3455 | 1 | 0.4213 | 5 | 0.4213 | 5 | 0.3690 |
| 1 | 0.6293 | 7 | 0.4362 | 7 | 0.3505 | 7 | 0.4372 | 7 | 0.4372 | 8 | 0.3699 |
| 5 | 0.6547 | 6 | 0.4747 | 6 | 0.3705 | 6 | 0.4473 | 6 | 0.4473 | 6 | 0.3755 |

表6：门尼应力松弛率--单元平均值偏差-d和h值-原始数据

| 单元偏差 d |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | -0.1310 | -0.2196 | -0.1419 | -0.0323 | -0.0994 | -0.0281 | 0.0703 | -0.0044 | 0.0138 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0090 |
| 2 | 0.0006 | 0.0512 | 0.0157 | -0.0016 | 0.0049 | 0.0437 | 0.0164 | -0.0182 | -0.0091 | -0.0070 | -0.0029 | 0.0001 |
| 3 | 0.0010 | -0.0318 | -0.0053 | 0.0019 | 0.0016 | -0.0083 | 0.0053 | -0.0010 | 0.0068 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0083 |
| 4 | 0.0043 | -0.0051 | 0.0064 | -0.0004 | 0.0112 | 0.0206 | 0.0193 | -0.0047 | 0.0066 | 0.0037 | 0.0030 | -0.0004 |
| 5 | -0.0299 | 0.0215 | 0.0047 | -0.0059 | -0.0011 | 0.0972 | 0.0956 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0037 | 0.0113 | 0.0178 |
| 6 | 0.1791 | 0.2049 | 0.1524 | 0.0894 | 0.1264 | -0.0168 | -0.0681 | 0.0610 | 0.0388 | 0.0364 | 0.0373 | 0.0243 |
| 7 | 0.0631 | 0.0985 | 0.0687 | 0.0274 | 0.0604 | 0.0757 | 0.0509 | 0.0225 | 0.0188 | 0.0200 | 0.0271 | 0.0175 |
| 8 | 0.0084 | 0.0026 | 0.0213 | 0.0110 | 0.0195 | 0.0430 | 0.0271 | -0.0023 | 0.0046 | 0.0037 | 0.0070 | 0.0187 |
| 9 | -0.0889 | -0.1343 | -0.1003 | -0.0606 | -0.0873 | -0.0873 | -0.0741 | -0.0409 | -0.0386 | -0.0336 | -0.0494 | -0.0410 |
| 10 | -0.0067 | 0.0122 | -0.0218 | -0.0291 | -0.0361 | -0.1399 | -0.1427 | -0.0147 | -0.0426 | -0.0390 | -0.0454 | -0.0544 |
| 实验室间单元平均值 | 0.7137 | 0.7163 | 0.0000 | 0.4687 | 0.6718 | 0.7174 | 0.5591 | 0.4137 | 0.3317 | 0.3130 | 0.4100 | 0.3512 |
| 实验室间平均值标准偏差 | 0.0831 | 0.1165 | 0.0812 | 0.0401 | 0.0658 | 0.0728 | 0.0735 | 0.0269 | 0.0248 | 0.0225 | 0.0277 | 0.0266 |
| 实验室间平均值方差 | 0.0069 | 0.0136 | 0.0066 | 0.0016 | 0.0043 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |
| h临界值 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | -1.5768 | -1.8847 | -1.7469 | -0.8062 | -1.5113 | -0.3858 | 0.9566 | -0.1628 | 0.5552 | 0.3502 | 0.2816 | 0.3378 |
| 2 | 0.0075 | 0.4392 | 0.1936 | -0.0389 | 0.0743 | 0.6008 | 0.2238 | -0.6778 | -0.3654 | -0.3100 | -0.1038 | 0.0053 |
| 3 | 0.0115 | -0.2730 | -0.0649 | 0.0484 | 0.0236 | -0.1134 | 0.0717 | -0.0387 | 0.2729 | 0.1870 | 0.1492 | 0.3127 |
| 4 | 0.0516 | -0.0441 | 0.0787 | -0.0098 | 0.1706 | 0.2826 | 0.2623 | -0.1752 | 0.2662 | 0.1648 | 0.1070 | -0.0136 |
| 5 | -0.3595 | 0.1847 | 0.0582 | -0.1469 | -0.0169 | 1.3357 | 1.3015 | 0.1040 | 0.0378 | 0.1648 | 0.4081 | 0.6703 |
| 6 | 2.1552 | 1.7578 | 1.8756 | 2.2306 | 1.9208 | -0.2301 | -0.9266 | 2.2693 | 1.5631 | 1.6188 | 1.3475 | 0.9149 |
| 7 | 0.7591 | 0.8454 | 0.8459 | 0.6844 | 0.9178 | 1.0404 | 0.6934 | 0.8361 | 0.7567 | 0.8918 | 0.9801 | 0.6577 |
| 8 | 0.1014 | 0.0226 | 0.2619 | 0.2733 | 0.2964 | 0.5901 | 0.3685 | -0.0859 | 0.1842 | 0.1640 | 0.2533 | 0.7054 |
| 9 | -1.0694 | -1.1525 | -1.2341 | -1.5103 | -1.3264 | -1.1985 | -1.0082 | -1.5216 | -1.5547 | -1.4970 | -1.7838 | -1.5443 |
| 10 | -0.0807 | 0.1046 | -0.2680 | -0.7247 | -0.5488 | -1.9219 | -1.9430 | -0.5475 | -1.7160 | -1.7344 | -1.6393 | -2.0461 |
| p | 10 |
| h临界值 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| ≥h临界值的实验室编号 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 无 | 无 | 无 | 10 |

表7：门尼应力松弛率-单元极差和极差平方-原始基本数据

| 单元极差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.0640 | 0.0670 | 0.0310 | 0.0030 | 0.0270 | 0.0610 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0160 | 0.0100 |
| 2 | 0.0430 | 0.1260 | 0.0770 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0670 | 0.0180 | 0.0110 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0090 |
| 3 | 0.0300 | 0.0580 | 0.0300 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0420 | 0.0160 | 0.0190 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0060 |
| 4 | 0.0440 | 0.1070 | 0.0760 | 0.0340 | 0.0860 | 0.0640 | 0.0090 | 0.0200 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0190 | 0.0090 |
| 5 | 0.0140 | 0.0370 | 0.0160 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0140 | 0.0240 | 0.0350 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0070 |
| 6 | 0.0350 | 0.0610 | 0.0340 | 0.0190 | 0.0280 | 0.0230 | 0.0030 | 0.0130 | 0.0040 | 0.0110 | 0.0070 | 0.0070 |
| 7 | 0.0820 | 0.2130 | 0.1030 | 0.0350 | 0.0640 | 0.0790 | 0.0190 | 0.0230 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0170 |
| 8 | 0.0047 | 0.0456 | 0.0332 | 0.0327 | 0.0214 | 0.0382 | 0.0182 | 0.0216 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0106 | 0.0374 |
| 9 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0480 | 0.0130 | 0.0290 | 0.0340 | 0.0170 | 0.0200 | 0.0310 | 0.0080 | 0.0170 | 0.0090 |
| 10 | 0.0450 | 0.0780 | 0.0480 | 0.0100 | 0.0370 | 0.0450 | 0.0330 | 0.0290 | 0.0230 | 0.0120 | 0.0150 | 0.0170 |
| 实验室间单元平均值 | 0.0400 | 0.0831 | 0.0496 | 0.0184 | 0.0364 | 0.0467 | 0.0168 | 0.0210 | 0.0100 | 0.0075 | 0.0127 | 0.0128 |
| 单元极差平方 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.004096 | 0.004489 | 0.000961 | 0.000009 | 0.000729 | 0.003721 | 0.000121 | 0.000324 | 0.000064 | 0.000025 | 0.000256 | 0.000100 |
| 2 | 0.001849 | 0.015876 | 0.005929 | 0.000361 | 0.001600 | 0.004489 | 0.000324 | 0.000121 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000049 | 0.000081 |
| 3 | 0.000900 | 0.003364 | 0.000900 | 0.000144 | 0.000676 | 0.001764 | 0.000256 | 0.000361 | 0.000081 | 0.000144 | 0.000100 | 0.000036 |
| 4 | 0.001936 | 0.011449 | 0.005776 | 0.001156 | 0.007396 | 0.004096 | 0.000081 | 0.000400 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000361 | 0.000081 |
| 5 | 0.000196 | 0.001369 | 0.000256 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000196 | 0.000576 | 0.001225 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000049 | 0.000049 |
| 6 | 0.001225 | 0.003721 | 0.001156 | 0.000361 | 0.000784 | 0.000529 | 0.000009 | 0.000169 | 0.000016 | 0.000121 | 0.000049 | 0.000049 |
| 7 | 0.006724 | 0.045369 | 0.010609 | 0.001225 | 0.004096 | 0.006241 | 0.000361 | 0.000529 | 0.000081 | 0.000121 | 0.000324 | 0.000289 |
| 8 | 0.002209 | 0.002079 | 0.001102 | 0.001069 | 0.000458 | 0.001459 | 0.000331 | 0.000467 | 0.000041 | 0.000005 | 0.000112 | 0.001399 |
| 9 | 0.001444 | 0.001444 | 0.002304 | 0.000169 | 0.000841 | 0.001156 | 0.000289 | 0.000400 | 0.000961 | 0.000064 | 0.000289 | 0.000081 |
| 10 | 0.002025 | 0.006084 | 0.002304 | 0.000100 | 0.001369 | 0.002025 | 0.001089 | 0.000841 | 0.000529 | 0.000144 | 0.000225 | 0.000289 |
| T3 | 0.022604 | 0.095244 | 0.031297 | 0.004630 | 0.017985 | 0.025676 | 0.003437 | 0.004837 | 0.001817 | 0.000692 | 0.001814 | 0.002454 |

表8：门尼应力松弛率-单元极差AOT图

| 实验室编号 | EPDM-1 | 实验室编号 | EPDM-2 | 实验室编号 | EPDM-3 | 实验室编号 | EPDM-4 | 实验室编号 | EPDM-5 | 实验室编号 | IIR-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0140 | 5 | 0.0370 | 5 | 0.0160 | 1 | 0.0030 | 5 | 0.0060 | 5 | 0.0140 |
| 3 | 0.0300 | 9 | 0.0380 | 3 | 0.0300 | 5 | 0.0060 | 8 | 0.0214 | 6 | 0.0230 |
| 6 | 0.0350 | 8 | 0.0456 | 1 | 0.0310 | 10 | 0.0100 | 3 | 0.0260 | 9 | 0.0340 |
| 9 | 0.0380 | 3 | 0.0580 | 8 | 0.0332 | 3 | 0.0120 | 1 | 0.0270 | 8 | 0.0382 |
| 2 | 0.0430 | 6 | 0.0610 | 6 | 0.0340 | 9 | 0.0130 | 6 | 0.0280 | 3 | 0.0420 |
| 4 | 0.0440 | 1 | 0.0670 | 10 | 0.0480 | 6 | 0.0190 | 9 | 0.0290 | 10 | 0.0450 |
| 10 | 0.0450 | 10 | 0.0780 | 9 | 0.0480 | 2 | 0.0190 | 10 | 0.0370 | 1 | 0.0610 |
| 8 | 0.0470 | 4 | 0.1070 | 4 | 0.0760 | 8 | 0.0327 | 2 | 0.0400 | 4 | 0.0640 |
| 1 | 0.0640 | 2 | 0.1260 | 2 | 0.0770 | 4 | 0.0340 | 7 | 0.0640 | 2 | 0.0670 |
| 7 | 0.0820 | 7 | 0.2130 | 7 | 0.1030 | 7 | 0.0350 | 4 | 0.0860 | 7 | 0.0790 |

| 实验室编号 | IIR-2 | 实验室编号 | NBR-1 | 实验室编号 | NBR-2 | 实验室编号 | NBR-3 | 实验室编号 | 1500 | 实验室编号 | 1712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0030 | 2 | 0.0110 | 2 | 0.0020 | 8 | 0.0022 | 2 | 0.0070 | 3 | 0.0060 |
| 4 | 0.0090 | 6 | 0.0130 | 5 | 0.0020 | 2 | 0.0040 | 5 | 0.0070 | 5 | 0.0070 |
| 1 | 0.0110 | 1 | 0.0180 | 6 | 0.0040 | 5 | 0.0040 | 6 | 0.0070 | 6 | 0.0070 |
| 3 | 0.0160 | 3 | 0.0190 | 4 | 0.0060 | 1 | 0.0050 | 3 | 0.0100 | 2 | 0.0090 |
| 9 | 0.0170 | 4 | 0.0200 | 8 | 0.0064 | 4 | 0.0060 | 8 | 0.0106 | 4 | 0.0090 |
| 2 | 0.0180 | 9 | 0.0200 | 1 | 0.0080 | 9 | 0.0080 | 10 | 0.0150 | 9 | 0.0090 |
| 8 | 0.0182 | 8 | 0.0216 | 3 | 0.0090 | 6 | 0.0110 | 1 | 0.0160 | 1 | 0.0100 |
| 7 | 0.0190 | 7 | 0.0230 | 7 | 0.0090 | 7 | 0.0110 | 9 | 0.0170 | 7 | 0.0170 |
| 5 | 0.0240 | 10 | 0.0290 | 10 | 0.0230 | 3 | 0.0120 | 7 | 0.0180 | 10 | 0.0170 |
| 10 | 0.0330 | 5 | 0.0350 | 9 | 0.0310 | 10 | 0.0120 | 4 | 0.0190 | 8 | 0.0374 |

表9：门尼应力松弛率-单元标准差和方差-原始数据

| 单元标准差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| 1 | 0.0246 | 0.0254 | 0.0130 | 0.001517 | 0.0113 | 0.0256 |
| 2 | 0.0166 | 0.0555 | 0.0313 | 0.0074 | 0.0156 | 0.0227 |
| 3 | 0.0109 | 0.0211 | 0.0127 | 0.0053 | 0.0090 | 0.0165 |
| 4 | 0.0181 | 0.0480 | 0.0308 | 0.0147 | 0.0295 | 0.0285 |
| 5 | 0.0057 | 0.0118 | 0.0056 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0064 |
| 6 | 0.0146 | 0.0248 | 0.0133 | 0.0079 | 0.0103 | 0.0084 |
| 7 | 0.0344 | 0.0962 | 0.0451 | 0.0151 | 0.0291 | 0.0377 |
| 8 | 0.0178 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0078 | 0.0178 |
| 9 | 0.0130 | 0.0149 | 0.0185 | 0.0052 | 0.0111 | 0.0131 |
| 10 | 0.0155 | 0.0335 | 0.0189 | 0.0038 | 0.0132 | 0.0202 |
| 标准偏差 | 0.007829328 | 0.025722 | 0.011917 | 0.005054 | 0.008771 | 0.009475 |
| 均值 | 0.0171 | 0.0349 | 0.0203 | 0.0076 | 0.0140 | 0.0197 |
| 单元标准差 |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.0038 | 0.0079 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0061 | 0.0041 |
| 2 | 0.0078 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0032 | 0.0032 |
| 3 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0023 |
| 4 | 0.0037 | 0.0077 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0073 | 0.0037 |
| 5 | 0.0084 | 0.0128 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0026 |
| 6 | 0.0013 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0027 |
| 7 | 0.0086 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0072 | 0.0063 |
| 8 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0040 | 0.0146 |
| 9 | 0.0062 | 0.0075 | 0.0128 | 0.0034 | 0.0058 | 0.0033 |
| 10 | 0.0117 | 0.0121 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0055 | 0.0063 |
| 标准偏差 | 0.002975 | 0.002755 | 0.003909 | 0.001465 | 0.001782 | 0.003677 |
| 均值 | 0.0066 | 0.0082 | 0.0042 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0049 |

| 单元方差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| 1 | 0.00060627 | 0.00064267 | 0.00016867 | 0.00000230 | 0.00012867 | 0.00065547 |
| 2 | 0.00027587 | 0.00307990 | 0.00098227 | 0.00005497 | 0.00024387 | 0.00051537 |
| 3 | 0.00011907 | 0.00044430 | 0.00016107 | 0.00002827 | 0.00008107 | 0.00027377 |
| 4 | 0.00032720 | 0.00230737 | 0.00094880 | 0.00021667 | 0.00087080 | 0.00081400 |
| 5 | 0.00003297 | 0.00014017 | 0.00003147 | 0.00000457 | 0.00000707 | 0.00004067 |
| 6 | 0.00021337 | 0.00061657 | 0.00017760 | 0.00006217 | 0.00010697 | 0.00007107 |
| 7 | 0.00118520 | 0.00926097 | 0.00203627 | 0.00022857 | 0.00084697 | 0.00142257 |
| 8 | 0.00031684 | 0.00033349 | 0.00017764 | 0.00017160 | 0.00006094 | 0.00031717 |
| 9 | 0.00016817 | 0.00022080 | 0.00034267 | 0.00002737 | 0.00012430 | 0.00017217 |
| 10 | 0.00024000 | 0.00112110 | 0.00035537 | 0.00001427 | 0.00017427 | 0.00040910 |
| 均值 | 0.00034849 | 0.00181673 | 0.00053818 | 0.00008107 | 0.00026449 | 0.00046913 |
| T4 | 0.00348494 | 0.01816732 | 0.00538180 | 0.00081073 | 0.00264490 | 0.00469134 |
| 单元方差 |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.00001467 | 0.00006227 | 0.00001070 | 0.00000497 | 0.00003737 | 0.00001657 |
| 2 | 0.00006070 | 0.00002030 | 0.00000067 | 0.00000240 | 0.00001017 | 0.00001027 |
| 3 | 0.00004907 | 0.00004827 | 0.00001870 | 0.00002137 | 0.00001217 | 0.00000550 |
| 4 | 0.00001347 | 0.00005920 | 0.00000387 | 0.00000467 | 0.00005360 | 0.00001337 |
| 5 | 0.00007067 | 0.00016430 | 0.00000067 | 0.00000267 | 0.00000747 | 0.00000680 |
| 6 | 0.00000160 | 0.00002507 | 0.00000230 | 0.00001507 | 0.00000787 | 0.00000750 |
| 7 | 0.00007400 | 0.00010937 | 0.00001390 | 0.00002040 | 0.00005217 | 0.00003987 |
| 8 | 0.00005202 | 0.00005606 | 0.00001114 | 0.00000062 | 0.00001583 | 0.00021236 |
| 9 | 0.00003840 | 0.00005577 | 0.00016377 | 0.00001147 | 0.00003307 | 0.00001097 |
| 10 | 0.00013587 | 0.00014600 | 0.00008777 | 0.00002320 | 0.00003027 | 0.00004017 |
| 均值 | 0.00005105 | 0.00007466 | 0.00003135 | 0.00001068 | 0.00002600 | 0.00003634 |
| T4 | 0.00051046 | 0.00074659 | 0.00031347 | 0.00010682 | 0.00025996 | 0.00036336 |

表10：门尼应力松弛率-单元k值-原始数据

| 单元k值 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 1.2513 | 0.5642 | 0.5311 | 0.1598 | 0.6617 | 1.1214 | 0.5085 | 0.8664 | 0.5543 | 0.6469 | 1.1374 | 0.6406 |
| 2 | 0.8441 | 1.2352 | 1.2817 | 0.7811 | 0.9109 | 0.9943 | 1.0345 | 0.4947 | 0.1383 | 0.4497 | 0.5933 | 0.5043 |
| 3 | 0.5545 | 0.4692 | 0.5190 | 0.5602 | 0.5252 | 0.7247 | 0.9301 | 0.7628 | 0.7327 | 1.3418 | 0.6490 | 0.3691 |
| 4 | 0.9192 | 1.0691 | 1.2596 | 1.5509 | 1.7214 | 1.2496 | 0.4873 | 0.8448 | 0.3332 | 0.6271 | 1.3622 | 0.5754 |
| 5 | 0.2918 | 0.2635 | 0.2294 | 0.2252 | 0.1551 | 0.2793 | 1.1162 | 1.4073 | 0.1383 | 0.4740 | 0.5084 | 0.4104 |
| 6 | 0.7423 | 0.5527 | 0.5450 | 0.8307 | 0.6033 | 0.3692 | 0.1680 | 0.5497 | 0.2570 | 1.1267 | 0.5219 | 0.4310 |
| 7 | 1.7495 | 2.1419 | 1.8453 | 1.5929 | 1.6977 | 1.6520 | 1.1422 | 1.1482 | 0.6317 | 1.3111 | 1.3439 | 0.9937 |
| 8 | 0.9046 | 0.4065 | 0.5450 | 1.3802 | 0.4554 | 0.7800 | 0.9577 | 0.8220 | 0.5654 | 0.2276 | 0.7402 | 2.2935 |
| 9 | 0.6590 | 0.3307 | 0.7570 | 0.5512 | 0.6504 | 0.5747 | 0.8228 | 0.8199 | 2.1684 | 0.9829 | 1.0699 | 0.5212 |
| 10 | 0.7873 | 0.7452 | 0.7709 | 0.3980 | 0.7701 | 0.8859 | 1.5477 | 1.3267 | 1.5874 | 1.3981 | 1.0236 | 0.9974 |
|  | N=2 P=10 5%显著性水平k临界值1.9 |
|  | ≥ 1.9的实验室编号 |
|  | 无 | 7 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9 | 无 | 无 | 8 |
| 式中：s(i)=各个单元标准差，sr=合并单元标准差 |

表11：门尼应力松弛率-精密度的计算-原始数据

| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| T1 | 7.1371 | 7.1631 | 7.1261 | 4.6873 | 6.7178 | 7.1742 | 5.5906 | 4.1371 | 3.3173 | 3.1297 | 4.1004 | 3.5119 |
| T2 | 5.1560 | 5.2533 | 5.1375 | 2.2115 | 4.5518 | 5.1946 | 3.1741 | 1.7180 | 1.1060 | 0.9840 | 1.6882 | 1.2397 |
| T4 | 0.0035 | 0.0182 | 0.0054 | 0.0008 | 0.0026 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 |
| （sr）2 | 0.000348 | 0.001817 | 0.000538 | 0.000081 | 0.000264 | 0.000469 | 0.000051 | 0.000075 | 0.000031 | 0.000011 | 0.000026 | 0.000036 |
| 重复性r | 0.0528 | 0.1206 | 0.0657 | 0.0255 | 0.0460 | 0.0613 | 0.0202 | 0.0245 | 0.0158 | 0.0092 | 0.0144 | 0.0171 |
| （sL）2 | 0.0067 | 0.0127 | 0.0063 | 0.0016 | 0.0042 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |
| （sR）2 | 0.0071 | 0.0145 | 0.0069 | 0.0016 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0054 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0007 |
| 再现性R | 0.2381 | 0.3407 | 0.2346 | 0.1149 | 0.1890 | 0.2105 | 0.2084 | 0.0780 | 0.0711 | 0.0639 | 0.0790 | 0.0761 |
| 单元平均值 | 0.7137 | 0.7163 | 0.7126 | 0.4687 | 0.6718 | 0.7174 | 0.5591 | 0.4137 | 0.3317 | 0.3130 | 0.4100 | 0.3512 |
| 相对重复性（r） | 0.0740 | 0.1684 | 0.0921 | 0.0544 | 0.0685 | 0.0854 | 0.0362 | 0.0591 | 0.0478 | 0.0296 | 0.0352 | 0.0486 |
| 相对再现性（R） | 0.3337 | 0.4756 | 0.3292 | 0.2451 | 0.2814 | 0.2935 | 0.3727 | 0.1885 | 0.2143 | 0.2042 | 0.1926 | 0.2168 |

从表2-表9的计算结果看各材料的5%显著水平离群值如下:

表12：各材料的5%显著水平离群值

| 各材料的5%显著水平离群值 |
| --- |
| 材料编号 | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| h | 实验室编号 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 无 | 无 | 无 | 10 |
| k | 实验室编号 | 无 | 7 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9 | 无 | 无 | 8 |

根据GB/T14838-2009《橡胶与橡胶制品 试验方法标准 精密度的确定》规定的方法方法1（剔除法）对离群值进行了剔除处理，形成了剔除后的原始基础数据库表13，并按照上述方法再次进行了精密度的计算，具体见表13-表20。

表13：门尼应力松弛率-原始基本数据 ：剔除5%显著水平h值k值离群值

| 实验室编号 | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5827 |  | 0.5707 | 0.4364 | 0.5723 | 0.6893 | 0.6293 | 0.4093 | 0.3455 | 0.3208 | 0.4178 | 0.3602 |
| 2 | 0.7143 | 0.7675 | 0.7283 | 0.4672 | 0.6767 | 0.7612 | 0.5755 | 0.3955 | 0.3227 | 0.3060 | 0.4072 | 0.3513 |
| 3 | 0.7147 | 0.6845 | 0.7073 | 0.4707 | 0.6733 | 0.7092 | 0.5643 | 0.4127 | 0.3385 | 0.3172 | 0.4142 | 0.3595 |
| 4 | 0.7180 | 0.7112 | 0.7190 | 0.4683 | 0.6830 | 0.7380 | 0.5783 | 0.4090 | 0.3383 | 0.3167 | 0.4130 | 0.3508 |
| 5 | 0.6838 | 0.7378 | 0.7173 | 0.4628 | 0.6707 | 0.8147 | 0.6547 | 0.4165 | 0.3327 | 0.3167 | 0.4213 | 0.3690 |
| 6 |  | 0.9212 |  |  |  | 0.7007 | 0.4910 |  | 0.3705 | 0.3493 | 0.4473 | 0.3755 |
| 7 | 0.7768 |  | 0.7813 | 0.4962 | 0.7322 | 0.7932 | 0.6100 | 0.4362 | 0.3505 | 0.3330 | 0.4372 | 0.3687 |
| 8 | 0.7221 | 0.7190 | 0.7339 | 0.4797 | 0.6913 | 0.7604 | 0.5861 | 0.4114 | 0.3363 | 0.3167 | 0.4171 |  |
| 9 | 0.6248 | 0.5820 | 0.6123 | 0.4082 | 0.5845 | 0.6302 | 0.4850 | 0.3728 |  | 0.2793 | 0.3607 | 0.3102 |
| 10 | 0.7070 | 0.7285 | 0.6908 | 0.4397 | 0.6357 |  |  | 0.3990 | 0.2892 | 0.2740 | 0.3647 |  |
| T1 | 6.2443 | 5.8516 | 6.2611 | 4.1291 | 5.9196 | 6.5967 | 5.1743 | 3.6624 | 3.3173 | 3.0241 | 4.1004 | 2.8452 |
| T2 | 4.3588 | 4.3426 | 4.3892 | 1.9000 | 3.9148 | 4.8611 | 3.0007 | 1.4927 | 1.1060 | 1.0200 | 1.6882 | 1.0148 |
| 实验室间单元平均值 | 0.6938 | 0.7315 | 0.6957 | 0.4588 | 0.6577 | 0.7330 | 0.5749 | 0.4069 | 0.3317 | 0.3360 | 0.4100 | 0.3556 |
| 实验室间平均值标准差 | 0.0576 | 0.0945 | 0.0648 | 0.0264 | 0.0515 | 0.0570 | 0.0569 | 0.0172 | 0.0248 | 0.0220 | 0.0277 | 0.0203 |
| 实验室间平均值方差 | 0.0033 | 0.0089 | 0.0042 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 |
| 实验室间平均值标准差用下式计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室间平均值方差用下式计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14：门尼应力松弛率单元平均值AOT图：剔除5%显著水平h值k值离群值

| 实验室编号 | EPDM-1 | 实验室编号 | EPDM-2 | 实验室编号 | EPDM-3 | 实验室编号 | EPDM-4 | 实验室编号 | EPDM-5 | 实验室编号 | IIR- 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5827 | 9 | 0.5820 | 1 | 0.5707 | 9 | 0.4082 | 1 | 0.5723 | 9 | 0.6302 |
| 9 | 0.6248 | 3 | 0.6845 | 9 | 0.6123 | 1 | 0.4364 | 9 | 0.5845 | 1 | 0.6893 |
| 5 | 0.6838 | 4 | 0.7112 | 10 | 0.6908 | 10 | 0.4397 | 10 | 0.6357 | 6 | 0.7007 |
| 10 | 0.7070 | 8 | 0.7190 | 3 | 0.7073 | 5 | 0.4628 | 5 | 0.6707 | 3 | 0.7092 |
| 2 | 0.7143 | 10 | 0.7285 | 5 | 0.7173 | 2 | 0.4672 | 3 | 0.6733 | 4 | 0.7380 |
| 3 | 0.7147 | 5 | 0.7378 | 4 | 0.7190 | 4 | 0.4683 | 2 | 0.6767 | 8 | 0.7604 |
| 4 | 0.7180 | 2 | 0.7675 | 2 | 0.7283 | 3 | 0.4707 | 4 | 0.6830 | 2 | 0.7612 |
| 8 | 0.7221 | 6 | 0.9212 | 8 | 0.7339 | 8 | 0.4797 | 8 | 0.6913 | 7 | 0.7932 |
| 7 | 0.7768 |  |  | 7 | 0.7813 | 7 | 0.4962 | 7 | 0.7322 | 5 | 0.8147 |
| 实验室编号 | IIR-2 | 实验室编号 | NBR-1 | 实验室编号 | NBR-2 | 实验室编号 | NBR-3 | 实验室编号 | 1500 | 实验室编号 | 1712 |
| 9 | 0.4850 | 9 | 0.3728 | 10 | 0.2892 | 10 | 0.2740 | 9 | 0.3607 | 9 | 0.3102 |
| 6 | 0.4910 | 2 | 0.3955 | 2 | 0.3227 | 9 | 0.2793 | 10 | 0.3647 | 4 | 0.3508 |
| 3 | 0.5643 | 10 | 0.3990 | 5 | 0.3327 | 2 | 0.3060 | 2 | 0.4072 | 2 | 0.3513 |
| 2 | 0.5755 | 4 | 0.4090 | 8 | 0.3363 | 8 | 0.3167 | 4 | 0.4130 | 3 | 0.3595 |
| 4 | 0.5783 | 1 | 0.4093 | 4 | 0.3383 | 4 | 0.3167 | 3 | 0.4142 | 1 | 0.3602 |
| 8 | 0.5861 | 8 | 0.4114 | 3 | 0.3385 | 5 | 0.3167 | 8 | 0.4171 | 7 | 0.3687 |
| 7 | 0.6100 | 3 | 0.4127 | 1 | 0.3455 | 3 | 0.3172 | 1 | 0.4178 | 5 | 0.3690 |
| 1 | 0.6293 | 5 | 0.4165 | 7 | 0.3505 | 1 | 0.3208 | 5 | 0.4213 | 6 | 0.3755 |
| 5 | 0.6547 | 7 | 0.4362 | 6 | 0.3705 | 7 | 0.3330 | 7 | 0.4372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 | 0.3493 | 6 | 0.4473 |  |  |

表15：门尼应力松弛率-单元平均值偏差-d和h值-原始数据：剔除5%显著水平h值k值离群值

| 单元偏差 d |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | -0.1310 |  | -0.1419 | -0.0323 | -0.0994 | -0.0281 | 0.0703 | -0.0044 | 0.0138 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0090 |
| 2 | 0.0006 | 0.0512 | 0.0157 | -0.0016 | 0.0049 | 0.0437 | 0.0164 | -0.0182 | -0.0091 | -0.0070 | -0.0029 | 0.0001 |
| 3 | 0.0010 | -0.0318 | -0.0053 | 0.0019 | 0.0016 | -0.0083 | 0.0053 | -0.0010 | 0.0068 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0083 |
| 4 | 0.0043 | -0.0051 | 0.0064 | -0.0004 | 0.0112 | 0.0206 | 0.0193 | -0.0047 | 0.0066 | 0.0037 | 0.0030 | -0.0004 |
| 5 | -0.0299 | 0.0215 | 0.0047 | -0.0059 | -0.0011 | 0.0972 | 0.0956 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0037 | 0.0113 | 0.0178 |
| 6 |  | 0.2049 |  |  |  | -0.0168 | -0.0681 |  | 0.0388 | 0.0364 | 0.0373 | 0.0243 |
| 7 | 0.0631 |  | 0.0687 | 0.0274 | 0.0604 | 0.0757 | 0.0509 | 0.0225 | 0.0188 | 0.0200 | 0.0271 | 0.0175 |
| 8 | 0.0084 | 0.0026 | 0.0213 | 0.0110 | 0.0195 | 0.0430 | 0.0271 | -0.0023 | 0.0046 | 0.0037 | 0.0070 |  |
| 9 | -0.0889 | -0.1343 | -0.1003 | -0.0606 | -0.0873 | -0.0873 | -0.0741 | -0.0409 |  | -0.0336 | -0.0494 | -0.0410 |
| 10 | -0.0067 | 0.0122 | -0.0218 | -0.0291 | -0.0361 |  |  | -0.0147 | -0.0426 | -0.0390 | -0.0454 |  |
| 实验室间单元平均值 | -0.0199 | 0.0151 | 0.0000 | -0.0099 | -0.0140 | 0.0155 | 0.0159 | -0.0068 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 |
| 实验室间平均值标准偏差 | 0.0576 | 0.0945 | 0.0812 | 0.0264 | 0.0515 | 0.0570 | 0.0569 | 0.0172 | 0.0220 | 0.0225 | 0.0277 | 0.0203 |
| 实验室间平均值方差 | 0.0033 | 0.0089 | 0.0066 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 |
| h临界值 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | -2.2762 |  | -2.1899 | -1.2237 | -1.9310 | -0.4932 | 1.2343 | -0.2543 | 0.6249 | 0.3502 | 0.2816 | 0.4418 |
| 2 | 0.0108 | 0.5419 | 0.2427 | -0.0590 | 0.0949 | 0.7680 | 0.2887 | -1.0588 | -0.4113 | -0.3100 | -0.1038 | 0.0069 |
| 3 | 0.0166 | -0.3368 | -0.0813 | 0.0735 | 0.0302 | -0.1449 | 0.0926 | -0.0605 | 0.3072 | 0.1870 | 0.1492 | 0.4090 |
| 4 | 0.0745 | -0.0545 | 0.0987 | -0.0148 | 0.2179 | 0.3613 | 0.3385 | -0.2737 | 0.2997 | 0.1648 | 0.1070 | -0.0177 |
| 5 | -0.5190 | 0.2279 | 0.0729 | -0.2230 | -0.0216 | 1.7073 | 1.6793 | 0.1624 | 0.0425 | 0.1648 | 0.4081 | 0.8767 |
| 6 |  | 2.1689 |  |  |  | -0.2942 | -1.1955 |  | 1.7594 | 1.6188 | 1.3475 | 1.1968 |
| 7 | 1.0959 |  | 1.0604 | 1.0389 | 1.1726 | 1.3299 | 0.8947 | 1.3062 | 0.8518 | 0.8918 | 0.9801 | 0.8603 |
| 8 | 0.1464 | 0.0279 | 0.3283 | 0.4149 | 0.3787 | 0.7543 | 0.4755 | -0.1341 | 0.2074 | 0.1640 | 0.2533 |  |
| 9 | -1.5438 | -1.4220 | -1.5470 | -2.2926 | -1.6948 | -1.5320 | -1.3009 | -2.3770 |  | -1.4970 | -1.7838 | -2.0200 |
| 10 | -0.1166 | 0.1290 | -0.3359 | -1.1001 | -0.7012 |  |  | -0.8553 | -1.9315 | -1.7344 | -1.6393 |  |
| p | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| 2%h临界值 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.95 |
| ≥h临界值的实验室编号 | 1 | 6 | 1 | 9 | 无 | 无 | 无 | 9 | 无 | 无 | 无 | 9 |
| 注:黄色填充部分为离群值 |

表16：门尼应力松弛率-单元极差和极差平方-原始基本数据 ：剔除5%显著水平h值k值离群值

| 单元极差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.0640 |  | 0.0310 | 0.0030 | 0.0270 | 0.0610 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0160 | 0.0100 |
| 2 | 0.0430 | 0.1260 | 0.0770 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0670 | 0.0180 | 0.0110 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0090 |
| 3 | 0.0300 | 0.0580 | 0.0300 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0420 | 0.0160 | 0.0190 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0060 |
| 4 | 0.0440 | 0.1070 | 0.0760 | 0.0340 | 0.0860 | 0.0640 | 0.0090 | 0.0200 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0190 | 0.0090 |
| 5 | 0.0140 | 0.0370 | 0.0160 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0140 | 0.0240 | 0.0350 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0070 |
| 6 |  | 0.0610 |  |  |  | 0.0230 | 0.0030 |  | 0.0040 | 0.0110 | 0.0070 | 0.0070 |
| 7 | 0.0820 |  | 0.1030 | 0.0350 | 0.0640 | 0.0790 | 0.0190 | 0.0230 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0170 |
| 8 | 0.0047 | 0.0456 | 0.0332 | 0.0327 | 0.0214 | 0.0382 | 0.0182 | 0.0216 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0106 |  |
| 9 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0480 | 0.0130 | 0.0290 | 0.0340 | 0.0170 | 0.0200 |  | 0.0080 | 0.0170 | 0.0090 |
| 10 | 0.0450 | 0.0780 | 0.0480 | 0.0100 | 0.0370 |  |  | 0.0290 | 0.0230 | 0.0120 | 0.0150 |  |
| 实验室间单元平均值 | 0.0405 | 0.0688 | 0.0514 | 0.0183 | 0.0374 | 0.0469 | 0.0150 | 0.0218 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0127 | 0.0093 |
| 单元极差平方 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.004096 |  | 0.000961 | 0.000009 | 0.000729 | 0.003721 | 0.000121 | 0.000324 | 0.000064 | 0.000025 | 0.000256 | 0.000100 |
| 2 | 0.001849 | 0.015876 | 0.005929 | 0.000361 | 0.001600 | 0.004489 | 0.000324 | 0.000121 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000049 | 0.000081 |
| 3 | 0.000900 | 0.003364 | 0.000900 | 0.000144 | 0.000676 | 0.001764 | 0.000256 | 0.000361 | 0.000081 | 0.000144 | 0.000100 | 0.000036 |
| 4 | 0.001936 | 0.011449 | 0.005776 | 0.001156 | 0.007396 | 0.004096 | 0.000081 | 0.000400 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000361 | 0.000081 |
| 5 | 0.000196 | 0.001369 | 0.000256 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000196 | 0.000576 | 0.001225 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000049 | 0.000049 |
| 6 |  | 0.003721 |  |  |  | 0.000529 | 0.000009 |  | 0.000016 | 0.000121 | 0.000049 | 0.000049 |
| 7 | 0.006724 |  | 0.010609 | 0.001225 | 0.004096 | 0.006241 | 0.000361 | 0.000529 | 0.000081 | 0.000121 | 0.000324 | 0.000289 |
| 8 | 0.002209 | 0.002079 | 0.001102 | 0.001069 | 0.000458 | 0.001459 | 0.000331 | 0.000467 | 0.000041 | 0.000005 | 0.000112 |  |
| 9 | 0.001444 | 0.001444 | 0.002304 | 0.000169 | 0.000841 | 0.001156 | 0.000289 | 0.000400 |  | 0.000064 | 0.000289 | 0.000081 |
| 10 | 0.002025 | 0.006084 | 0.002304 | 0.000100 | 0.001369 |  |  | 0.000841 | 0.000529 | 0.000144 | 0.000225 |  |
| T3 | 0.021379 | 0.045386 | 0.030141 | 0.004269 | 0.017201 | 0.023651 | 0.002348 | 0.004668 | 0.000856 | 0.000692 | 0.001814 | 0.000766 |

表17：原子吸收光谱-单元极差AOT图：剔除5%显著水平h值k值离群值.

| 实验室编号 | EPDM-1 | 实验室编号 | EPDM-2 | 实验室编号 | EPDM-3 | 实验室编号 | EPDM-4 | 实验室编号 | EPDM-5 | 实验室编号 | IIR-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0140 | 9 | 0.0380 | 3 | 0.0300 | 5 | 0.0060 | 8 | 0.0214 | 6 | 0.0230 |
| 3 | 0.0300 | 8 | 0.0456 | 1 | 0.0310 | 10 | 0.0100 | 3 | 0.0260 | 9 | 0.0340 |
| 9 | 0.0380 | 3 | 0.0580 | 8 | 0.0332 | 3 | 0.0120 | 1 | 0.0270 | 8 | 0.0382 |
| 2 | 0.0430 | 6 | 0.0610 | 10 | 0.0480 | 9 | 0.0130 | 9 | 0.0290 | 3 | 0.0420 |
| 4 | 0.0440 | 10 | 0.0780 | 9 | 0.0480 | 2 | 0.0190 | 10 | 0.0370 | 1 | 0.0610 |
| 10 | 0.0450 | 4 | 0.1070 | 4 | 0.0760 | 8 | 0.0327 | 2 | 0.0400 | 4 | 0.0640 |
| 1 | 0.0640 | 2 | 0.1260 | 2 | 0.0770 | 4 | 0.0340 | 7 | 0.0640 | 2 | 0.0670 |
| 7 | 0.0820 |  |  | 7 | 0.1030 | 7 | 0.0350 | 4 | 0.0860 | 7 | 0.0790 |
| 实验室编号 | IIR-2 | 实验室编号 | NBR-1 | 实验室编号 | NBR-2 | 实验室编号 | NBR-3 | 实验室编号 | 1500 | 实验室编号 | 1712 |
| 4 | 0.0090 | 1 | 0.0180 | 5 | 0.0020 | 2 | 0.0040 | 5 | 0.0070 | 5 | 0.0070 |
| 1 | 0.0110 | 3 | 0.0190 | 6 | 0.0040 | 5 | 0.0040 | 6 | 0.0070 | 6 | 0.0070 |
| 3 | 0.0160 | 4 | 0.0200 | 4 | 0.0060 | 1 | 0.0050 | 3 | 0.0100 | 2 | 0.0090 |
| 9 | 0.0170 | 9 | 0.0200 | 8 | 0.0064 | 4 | 0.0060 | 8 | 0.0106 | 4 | 0.0090 |
| 2 | 0.0180 | 8 | 0.0216 | 1 | 0.0090 | 6 | 0.0080 | 10 | 0.0150 | 9 | 0.0090 |
| 8 | 0.0182 | 7 | 0.0230 | 3 | 0.0090 | 7 | 0.0110 | 1 | 0.0160 | 1 | 0.0100 |
| 7 | 0.0190 | 10 | 0.0290 | 7 | 0.0230 | 3 | 0.0110 | 9 | 0.0170 | 7 | 0.0170 |
| 5 | 0.0240 | 5 | 0.0350 | 10 | 0.0310 | 10 | 0.0120 | 7 | 0.0180 |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  | 0.0120 | 4 | 0.0190 |  |  |

表18：原子吸收光谱-单元标准差和方差-原始数据：剔除5%显著水平h值k值离群值

|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0246 |  | 0.0130 | 0.001517 | 0.0113 | 0.0256 |
| 2 | 0.0166 | 0.0555 | 0.0313 | 0.0074 | 0.0156 | 0.0227 |
| 3 | 0.0109 | 0.0211 | 0.0127 | 0.0053 | 0.0090 | 0.0165 |
| 4 | 0.0181 | 0.0480 | 0.0308 | 0.0147 | 0.0295 | 0.0285 |
| 5 | 0.0057 | 0.0118 | 0.0056 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0064 |
| 6 |  | 0.0248 |  |  |  | 0.0084 |
| 7 | 0.0344 |  | 0.0451 | 0.0151 | 0.0291 | 0.0377 |
| 8 | 0.0178 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0078 | 0.0178 |
| 9 | 0.0130 | 0.0149 | 0.0185 | 0.0052 | 0.0111 | 0.0131 |
| 10 | 0.0155 | 0.0335 | 0.0189 | 0.0038 | 0.0132 |  |
| 标准偏差 | 0.007829328 | 0.015912 | 0.012373 | 0.005359 | 0.009204 | 0.010048 |
| 均值 | 0.0171 | 0.0285 | 0.0210 | 0.0076 | 0.0144 | 0.0196 |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.0038 | 0.0079 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0061 | 0.0041 |
| 2 | 0.0078 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0032 | 0.0032 |
| 3 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0023 |
| 4 | 0.0037 | 0.0077 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0073 | 0.0037 |
| 5 | 0.0084 | 0.0128 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0026 |
| 6 | 0.0013 |  | 0.0015 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0027 |
| 7 | 0.0086 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0072 | 0.0063 |
| 8 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0040 |  |
| 9 | 0.0062 | 0.0075 |  | 0.0034 | 0.0058 | 0.0033 |
| 10 |  | 0.0121 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0055 |  |
| 标准偏差 | 0.002521 | 0.002663 | 0.002630 | 0.001465 | 0.001782 | 0.001259 |
| 均值 | 0.0060 | 0.0086 | 0.0032 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0035 |

| 单元方差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| 1 | 0.00060627 |  | 0.00016867 | 0.00000230 | 0.00012867 | 0.00065547 |
| 2 | 0.00027587 | 0.00307990 | 0.00098227 | 0.00005497 | 0.00024387 | 0.00051537 |
| 3 | 0.00011907 | 0.00044430 | 0.00016107 | 0.00002827 | 0.00008107 | 0.00027377 |
| 4 | 0.00032720 | 0.00230737 | 0.00094880 | 0.00021667 | 0.00087080 | 0.00081400 |
| 5 | 0.00003297 | 0.00014017 | 0.00003147 | 0.00000457 | 0.00000707 | 0.00004067 |
| 6 |  | 0.00061657 |  |  |  | 0.00007107 |
| 7 | 0.00118520 |  | 0.00203627 | 0.00022857 | 0.00084697 | 0.00142257 |
| 8 | 0.00031684 | 0.00033349 | 0.00017764 | 0.00017160 | 0.00006094 | 0.00031717 |
| 9 | 0.00016817 | 0.00022080 | 0.00034267 | 0.00002737 | 0.00012430 | 0.00017217 |
| 10 | 0.00024000 | 0.00112110 | 0.00035537 | 0.00001427 | 0.00017427 |  |
| 均值 | 0.00036351 | 0.00103296 | 0.00057824 | 0.00008317 | 0.00028199 | 0.00047580 |
| T4 | 0.00363508 | 0.01032961 | 0.00578245 | 0.00083174 | 0.00281993 | 0.00475804 |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.00001467 | 0.00006227 | 0.00001070 | 0.00000497 | 0.00003737 | 0.00001657 |
| 2 | 0.00006070 | 0.00002030 | 0.00000067 | 0.00000240 | 0.00001017 | 0.00001027 |
| 3 | 0.00004907 | 0.00004827 | 0.00001870 | 0.00002137 | 0.00001217 | 0.00000550 |
| 4 | 0.00001347 | 0.00005920 | 0.00000387 | 0.00000467 | 0.00005360 | 0.00001337 |
| 5 | 0.00007067 | 0.00016430 | 0.00000067 | 0.00000267 | 0.00000747 | 0.00000680 |
| 6 | 0.00000160 |  | 0.00000230 | 0.00001507 | 0.00000787 | 0.00000750 |
| 7 | 0.00007400 | 0.00010937 | 0.00001390 | 0.00002040 | 0.00005217 | 0.00003987 |
| 8 | 0.00005202 | 0.00005606 | 0.00001114 | 0.00000062 | 0.00001583 |  |
| 9 | 0.00003840 | 0.00005577 |  | 0.00001147 | 0.00003307 | 0.00001097 |
| 10 |  | 0.00014600 | 0.00008777 | 0.00002320 | 0.00003027 |  |
| 均值 | 0.00004162 | 0.00008017 | 0.00001663 | 0.00001068 | 0.00002600 | 0.00001385 |
| T4 | 0.00041621 | 0.00080169 | 0.00016634 | 0.00010682 | 0.00025996 | 0.00013854 |

表19：门尼应力松弛率-2%单元k值-原始数据：剔除5%显著水平h值k值离群值

| 单元标准差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| 1 | 0.0246 |  | 0.0130 | 0.001517 | 0.0113 | 0.0256 |
| 2 | 0.0166 | 0.0555 | 0.0313 | 0.0074 | 0.0156 | 0.0227 |
| 3 | 0.0109 | 0.0211 | 0.0127 | 0.0053 | 0.0090 | 0.0165 |
| 4 | 0.0181 | 0.0480 | 0.0308 | 0.0147 | 0.0295 | 0.0285 |
| 5 | 0.0057 | 0.0118 | 0.0056 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0064 |
| 6 |  | 0.0248 |  |  |  | 0.0084 |
| 7 | 0.0344 |  | 0.0451 | 0.0151 | 0.0291 | 0.0377 |
| 8 | 0.0178 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0078 | 0.0178 |
| 9 | 0.0130 | 0.0149 | 0.0185 | 0.0052 | 0.0111 | 0.0131 |
| 10 | 0.0155 | 0.0335 | 0.0189 | 0.0038 | 0.0132 |  |
| 合并单元标准差 | 0.0213 | 0.0384 | 0.1621 | 0.0102 | 0.0188 | 0.0244 |
| 标准偏差 | 0.007829 | 0.015912 | 0.0124 | 0.005359 | 0.009204 | 0.010048 |
| 均值 | 0.0171 | 0.0285 | 0.0210 | 0.0076 | 0.0144 | 0.0196 |
| T4 | 0.0036 | 0.0103 | 0.2103 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0048 |
| T4/p-1 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0263 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0006 |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.0038 | 0.0079 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0061 | 0.0041 |
| 2 | 0.0078 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0032 | 0.0032 |
| 3 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0023 |
| 4 | 0.0037 | 0.0077 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0073 | 0.0037 |
| 5 | 0.0084 | 0.0128 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0026 |
| 6 | 0.0013 |  | 0.0015 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0027 |
| 7 | 0.0086 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0072 | 0.0063 |
| 8 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0040 |  |
| 9 | 0.0062 | 0.0075 |  | 0.0034 | 0.0058 | 0.0033 |
| 10 |  | 0.0121 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0055 |  |
| 合并单元标准差 | 0.0072 | 0.0100 | 0.063623 | 0.0034 | 0.0054 | 0.0044 |
| 标准偏差 | 0.002521 | 0.002663 | 0.002630 | 0.001465 | 0.001782 | 0.001259 |
| 均值 | 0.0060 | 0.0086 | 0.003238 | 0.0030 | 0.0048 | 0.0035 |
| T4 | 0.0004 | 0.0008 | 0.032383 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| T4/p-1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 单元k |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| 1 | 1.1551 |  | 0.0801 | 0.1488 | 0.6042 | 1.0498 |
| 2 | 0.7792 | 1.4447 | 0.1933 | 0.7271 | 0.8318 | 0.9309 |
| 3 | 0.5119 | 0.5487 | 0.0783 | 0.5214 | 0.4796 | 0.6785 |
| 4 | 0.8486 | 1.2504 | 0.1900 | 1.4436 | 1.5718 | 1.1699 |
| 5 | 0.2694 | 0.3082 | 0.0346 | 0.2096 | 0.1416 | 0.2615 |
| 6 |  | 0.6464 |  |  |  | 0.3457 |
| 7 | 1.6150 |  | 0.2783 | 1.4827 | 1.5501 | 1.5466 |
| 8 | 0.8350 | 0.4754 | 0.0822 | 1.2847 | 0.4158 | 0.7303 |
| 9 | 0.6084 | 0.3868 | 0.1142 | 0.5131 | 0.5938 | 0.5380 |
| 10 | 0.7268 | 0.8716 | 0.1163 | 0.3704 | 0.7031 |  |
| 2%显著性临界k值 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
| 大于k值实验室编号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 单元k |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.5310 | 0.7883 | 0.0514 | 0.6469 | 1.1374 | 0.9149 |
| 2 | 1.0801 | 0.4501 | 0.0128 | 0.4497 | 0.5933 | 0.7202 |
| 3 | 0.9711 | 0.6940 | 0.0680 | 1.3418 | 0.6490 | 0.5272 |
| 4 | 0.5088 | 0.7686 | 0.0309 | 0.6271 | 1.3622 | 0.8218 |
| 5 | 1.1655 | 1.2804 | 0.0128 | 0.4740 | 0.5084 | 0.5862 |
| 6 | 0.1754 |  | 0.0238 | 1.1267 | 0.5219 | 0.6156 |
| 7 | 1.1926 | 1.0447 | 0.0586 | 1.3111 | 1.3439 | 1.4193 |
| 8 | 1.0000 | 0.7479 | 0.0524 | 0.2276 | 0.7402 |  |
| 9 | 0.8591 | 0.7460 |  | 0.9829 | 1.0699 | 0.7444 |
| 10 |  | 1.2070 | 0.1472 | 1.3981 | 1.0236 |  |
| 2%显著性临界k值 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.07 |
| 大于k值实验室编号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

表20:门尼应力松弛率 -精密度的计算-原始数据：剔除5%显著水平h值k值离群值

| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| T1 | 6.2443 | 5.8516 | 6.2611 | 4.1291 | 5.9196 | 6.5967 | 5.1743 | 3.6624 | 3.0241 | 3.1297 | 4.1004 | 2.8452 |
| T2 | 4.3588 | 4.3426 | 4.3892 | 1.9000 | 3.9148 | 4.8611 | 3.0007 | 1.4927 | 1.0200 | 0.9840 | 1.6882 | 1.0148 |
| T4 | 0.0036 | 0.0103 | 0.0058 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0048 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| （sr）2 | 0.000404 | 0.001291 | 0.000642 | 0.000092 | 0.000313 | 0.000529 | 0.000046 | 0.000089 | 0.000018 | 0.000011 | 0.000026 | 0.000017 |
| 重复性r | 0.0569 | 0.1017 | 0.0717 | 0.0272 | 0.0501 | 0.0651 | 0.0192 | 0.0267 | 0.0122 | 0.0092 | 0.0144 | 0.0118 |
| （sL）2 | 0.0031 | 0.0083 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 |
| （sR）2 | 0.0035 | 0.0096 | 0.0045 | 0.0007 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0004 |
| 再现性R | 0.1678 | 0.2768 | 0.1903 | 0.0772 | 0.1500 | 0.1676 | 0.1617 | 0.0522 | 0.0630 | 0.0639 | 0.0790 | 0.0581 |
| 单元平均值 | 0.6938 | 0.7315 | 0.6957 | 0.4588 | 0.6577 | 0.7330 | 0.5749 | 0.4069 | 0.3360 | 0.3130 | 0.4100 | 0.3556 |
| 相对重复性（r） | 0.0820 | 0.1390 | 0.1031 | 0.0593 | 0.0762 | 0.0888 | 0.0335 | 0.0656 | 0.0362 | 0.0296 | 0.0352 | 0.0331 |
| 相对再现性（R） | 0.2419 | 0.3784 | 0.2736 | 0.1682 | 0.2280 | 0.2287 | 0.2812 | 0.1283 | 0.1874 | 0.2042 | 0.1926 | 0.1633 |

表21：各材料的2%显著水平离群值-剔除5%显著水平h值离群值

| 各材料的2%显著水平离群值 |
| --- |
| 材料编号 | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| h | 实验室编号 | 1 | 6 | 1 | 9 | 无 | 无 | 无 | 9 | 无 | 无 | 无 | 9 |
| k | 实验室编号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

根据GB/T14838-2009《橡胶与橡胶制品 试验方法标准 精密度的确定》规定的方法方法1（剔除法）对离群值进行了剔除处理，形成了剔除后的原始基础数据库表22，并按照上述方法再次进行了精密度的计算，具体见表22-表26。

表22门尼应力松弛率-原始基本数据 ：

| 实验室编号 | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 0.4364 | 0.5723 | 0.6893 | 0.6293 | 0.4093 | 0.3455 | 0.3208 | 0.4178 | 0.3602 |
| 2 | 0.7143 | 0.7675 | 0.7283 | 0.4672 | 0.6767 | 0.7612 | 0.5755 | 0.3955 | 0.3227 | 0.3060 | 0.4072 | 0.3513 |
| 3 | 0.7147 | 0.6845 | 0.7073 | 0.4707 | 0.6733 | 0.7092 | 0.5643 | 0.4127 | 0.3385 | 0.3172 | 0.4142 | 0.3595 |
| 4 | 0.7180 | 0.7112 | 0.7190 | 0.4683 | 0.6830 | 0.7380 | 0.5783 | 0.4090 | 0.3383 | 0.3167 | 0.4130 | 0.3508 |
| 5 | 0.6838 | 0.7378 | 0.7173 | 0.4628 | 0.6707 | 0.8147 | 0.6547 | 0.4165 | 0.3327 | 0.3167 | 0.4213 | 0.3690 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0.7007 | 0.4910 |  | 0.3705 | 0.3493 | 0.4473 | 0.3755 |
| 7 | 0.7768 |  | 0.7813 | 0.4962 | 0.7322 | 0.7932 | 0.6100 | 0.4362 | 0.3505 | 0.3330 | 0.4372 | 0.3687 |
| 8 | 0.7221 | 0.7190 | 0.7339 | 0.4797 | 0.6913 | 0.7604 | 0.5861 | 0.4114 | 0.3363 | 0.3167 | 0.4171 |  |
| 9 | 0.6248 | 0.5820 | 0.6123 |  | 0.5845 | 0.6302 | 0.4850 |  |  | 0.2793 | 0.3607 |  |
| 10 | 0.7070 | 0.7285 | 0.6908 | 0.4397 | 0.6357 |  |  | 0.3990 | 0.2892 | 0.2740 | 0.3647 |  |
| T1 | 5.6616 | 4.9305 | 5.6904 | 3.7209 | 5.9196 | 6.5967 | 5.1743 | 3.2896 | 3.0241 | 3.1297 | 4.1004 | 2.5350 |
| T2 | 4.0193 | 3.4941 | 4.0636 | 1.7334 | 3.9148 | 4.8611 | 3.0007 | 1.3537 | 1.0200 | 0.9840 | 1.6882 | 0.9186 |
| 实验室间单元平均值 | 0.7077 | 0.7044 | 0.7113 | 0.4651 | 0.6577 | 0.7330 | 0.5749 | 0.4112 | 0.3360 | 0.3130 | 0.4100 | 0.3621 |
| 实验室间平均值标准差 | 0.0425 | 0.0596 | 0.0479 | 0.0196 | 0.0515 | 0.0570 | 0.0569 | 0.0123 | 0.0220 | 0.0225 | 0.0277 | 0.0093 |
| 实验室间平均值方差 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0001 |
| 实验室间平均值标准差用下式计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室间平均值方差用下式计算： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表23：门尼应力松弛率-单元极差和极差平方-原始基本数据 ：二次修正

| 单元极差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 |  |  |  | 0.0030 | 0.0270 | 0.0610 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0080 | 0.0050 | 0.0160 | 0.0100 |
| 2 | 0.0430 | 0.1260 | 0.0770 | 0.0190 | 0.0400 | 0.0670 | 0.0180 | 0.0110 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0090 |
| 3 | 0.0300 | 0.0580 | 0.0300 | 0.0120 | 0.0260 | 0.0420 | 0.0160 | 0.0190 | 0.0090 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0060 |
| 4 | 0.0440 | 0.1070 | 0.0760 | 0.0340 | 0.0860 | 0.0640 | 0.0090 | 0.0200 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0190 | 0.0090 |
| 5 | 0.0140 | 0.0370 | 0.0160 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0140 | 0.0240 | 0.0350 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0070 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0.0230 | 0.0030 |  | 0.0040 | 0.0110 | 0.0070 | 0.0070 |
| 7 | 0.0820 |  | 0.1030 | 0.0350 | 0.0640 | 0.0790 | 0.0190 | 0.0230 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0180 | 0.0170 |
| 8 | 0.0047 | 0.0456 | 0.0332 | 0.0327 | 0.0214 | 0.0382 | 0.0182 | 0.0216 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0106 |  |
| 9 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0480 |  | 0.0290 | 0.0340 | 0.0170 |  |  | 0.0080 | 0.0170 |  |
| 10 | 0.0450 | 0.0780 | 0.0480 | 0.0100 | 0.0370 |  |  | 0.0290 | 0.0230 | 0.0120 | 0.0150 |  |
| 实验室间单元平均值 | 0.0376 | 0.0699 | 0.0539 | 0.0190 | 0.0374 | 0.0469 | 0.0150 | 0.0221 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0127 | 0.0093 |
| 单元极差平方 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 |  |  |  | 0.000009 | 0.000729 | 0.003721 | 0.000121 | 0.000324 | 0.000064 | 0.000025 | 0.000256 | 0.000100 |
| 2 | 0.001849 | 0.015876 | 0.005929 | 0.000361 | 0.001600 | 0.004489 | 0.000324 | 0.000121 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000049 | 0.000081 |
| 3 | 0.000900 | 0.003364 | 0.000900 | 0.000144 | 0.000676 | 0.001764 | 0.000256 | 0.000361 | 0.000081 | 0.000144 | 0.000100 | 0.000036 |
| 4 | 0.001936 | 0.011449 | 0.005776 | 0.001156 | 0.007396 | 0.004096 | 0.000081 | 0.000400 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000361 | 0.000081 |
| 5 | 0.000196 | 0.001369 | 0.000256 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000196 | 0.000576 | 0.001225 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000049 | 0.000049 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0.000529 | 0.000009 |  | 0.000016 | 0.000121 | 0.000049 | 0.000049 |
| 7 | 0.006724 |  | 0.010609 | 0.001225 | 0.004096 | 0.006241 | 0.000361 | 0.000529 | 0.000081 | 0.000121 | 0.000324 | 0.000289 |
| 8 | 0.002209 | 0.002079 | 0.001102 | 0.001069 | 0.000458 | 0.001459 | 0.000331 | 0.000467 | 0.000041 | 0.000005 | 0.000112 |  |
| 9 | 0.001444 | 0.001444 | 0.002304 |  | 0.000841 | 0.001156 | 0.000289 |  |  | 0.000064 | 0.000289 |  |
| 10 | 0.002025 | 0.006084 | 0.002304 | 0.000100 | 0.001369 |  |  | 0.000841 | 0.000529 | 0.000144 | 0.000225 |  |
| T3 | 0.017283 | 0.041665 | 0.029180 | 0.004100 | 0.017201 | 0.023651 | 0.002348 | 0.004268 | 0.000856 | 0.000692 | 0.001814 | 0.000685 |

表24：门尼应力松弛率-单元标准差-原始数据：二次修正

| 单元标准差 |
| --- |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 |
| 1 |  |  |  | 0.001517 | 0.0113 | 0.0256 |
| 2 | 0.0166 | 0.0555 | 0.0313 | 0.0074 | 0.0156 | 0.0227 |
| 3 | 0.0109 | 0.0211 | 0.0127 | 0.0053 | 0.0090 | 0.0165 |
| 4 | 0.0181 | 0.0480 | 0.0308 | 0.0147 | 0.0295 | 0.0285 |
| 5 | 0.0057 | 0.0118 | 0.0056 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0064 |
| 6 |  |  |  |  |  | 0.0084 |
| 7 | 0.0344 |  | 0.0451 | 0.0151 | 0.0291 | 0.0377 |
| 8 | 0.0178 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0078 | 0.0178 |
| 9 | 0.0130 | 0.0149 | 0.0185 |  | 0.0111 | 0.0131 |
| 10 | 0.0155 | 0.0335 | 0.0189 | 0.0038 | 0.0132 |  |
| T4 | 0.0027 | 0.0076 | 0.0050 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0043 |
| 单元标准差 |
|  | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| 1 | 0.0038 | 0.0079 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0061 | 0.0041 |
| 2 | 0.0078 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0015 | 0.0032 | 0.0032 |
| 3 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0023 |
| 4 | 0.0037 | 0.0077 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0073 | 0.0037 |
| 5 | 0.0084 | 0.0128 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0026 |
| 6 | 0.0013 |  | 0.0015 | 0.0039 | 0.0028 | 0.0027 |
| 7 | 0.0086 | 0.0105 | 0.0037 | 0.0045 | 0.0072 | 0.0063 |
| 8 | 0.0072 | 0.0075 | 0.0033 | 0.0008 | 0.0040 |  |
| 9 | 0.0062 |  |  | 0.0034 | 0.0058 |  |
| 10 |  | 0.0121 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0055 |  |
| T4 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |

表25:门尼应力松弛率 -精密度的计算-原始数据：二次修正

| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 |
|  | EPDM-1 | EPDM-2 | EPDM-3 | EPDM-4 | EPDM-5 | IIR-1 | IIR-2 | NBR-1 | NBR-2 | NBR-3 | 1500 | 1712 |
| T1 | 5.6616 | 4.9305 | 5.6904 | 3.7209 | 5.9196 | 6.5967 | 5.1743 | 3.2896 | 3.0241 | 3.1297 | 4.1004 | 2.5350 |
| T2 | 4.0193 | 3.4941 | 4.0636 | 1.7334 | 3.9148 | 4.8611 | 3.0007 | 1.3537 | 1.0200 | 0.9840 | 1.6882 | 0.9186 |
| T4 | 0.0027 | 0.0076 | 0.0050 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0043 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 |
| （sr）2 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 重复性r | 0.0520 | 0.0932 | 0.0708 | 0.0265 | 0.0472 | 0.0619 | 0.0189 | 0.0265 | 0.0094 | 0.0089 | 0.0155 | 0.0107 |
| （sL）2 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0032 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0001 |
| （sR）2 | 0.0020 | 0.0041 | 0.0026 | 0.0004 | 0.0028 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0001 |
| 再现性R | 0.1255 | 0.1809 | 0.1443 | 0.0593 | 0.1497 | 0.1670 | 0.1615 | 0.0389 | 0.0626 | 0.0636 | 0.0790 | 0.0286 |
| 单元平均值 | 0.7077 | 0.7044 | 0.7113 | 0.4651 | 0.6577 | 0.7330 | 0.5749 | 0.4112 | 0.3360 | 0.3130 | 0.4100 | 0.3621 |
| 相对重复性（r） | 7.35 | 13.24 | 9.95 | 5.69 | 7.17 | 8.44 | 3.28 | 6.44 | 2.81 | 2.86 | 3.78 | 2.95 |
| 相对再现性（R） | 17.73 | 25.69 | 20.29 | 12.74 | 22.76 | 22.78 | 28.09 | 9.46 | 18.63 | 20.32 | 19.26 | 7.88 |

表26:门尼应力松弛率 -精密度的计算(最终结果)

| 橡胶编号 | 门尼ML | 门尼应力松弛率 |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 平均值 | 实验室内 | 实验室间 | 实验室数量 |
|  |  |  | sr | r | （r） | sR | R | （R） |  |
| EPDM-1 | 75 | 0.7077 | 0.0184 | 0.052 | 7.35 | 0.0447 | 0.1255 | 17.73 | 8 |
| EPDM-2 | 43 | 0.7044 | 0.0330 | 0.0932 | 13.24 | 0.0640 | 0.1809 | 25.69 | 7 |
| EPDM-3 | 64 | 0.7113 | 0.0250 | 0.0708 | 9.95 | 0.0510 | 0.1443 | 20.29 | 8 |
| EPDM-4 | 50 | 0.4651 | 0.0094 | 0.0265 | 5.69 | 0.0200 | 0.0593 | 12.74 | 8 |
| EPDM-5 | 70 | 0.6577 | 0.0167 | 0.0472 | 7.17 | 0.0529 | 0.1497 | 22.76 | 9 |
| IIR-1 | 52 | 0.733 | 0.0219 | 0.0619 | 8.44 | 0.0592 | 0.167 | 22.78 | 9 |
| IIR-2 | 75 | 0.5749 | 0.0067 | 0.0189 | 3.28 | 0.0574 | 0.1615 | 28.09 | 9 |
| NBR-1 | 49 | 0.4112 | 0.0094 | 0.0265 | 6.44 | 0.0141 | 0.0389 | 9.46 | 8 |
| NBR-2 | 68 | 0.336 | 0.0033 | 0.0094 | 2.81 | 0.0224 | 0.0626 | 18.63 | 9 |
| NBR-3 | 64 | 0.313 | 0.0032 | 0.0089 | 2.86 | 0.0224 | 0.0636 | 20.32 | 10 |
| SBR1500 | 54 | 0.41 | 0.0055 | 0.0155 | 3.78 | 0.0283 | 0.079 | 19.26 | 10 |
| SBR1712 | 49 | 0.3621 | 0.0038 | 0.0107 | 2.95 | 0.0100 | 0.0286 | 7.88 | 7 |
| sr 实验室内标准偏差（测量单位） |
| r 重复性（测量单位） |
| （r） 可重复性(平均值的百分比） |
| sR 实验室间标准偏差（所有实验室之间，测量单位） |
| R 再现性（测量单位） |
| （R） 可再现性(平均值的百分比） |

四、结论

综上所述，本标准可适用于适用剪切圆盘型黏度计进行未硫化胶、生胶应力松弛率的测定。

五、由于本标准为首次制定，等同采用国际标准《ISO289-4-2003未硫化橡胶.用剪切圆盘型粘度计测定.第4部分门尼应力松弛率的测定》。

六、建议定为推荐性标准。