ICS 83.040.20

G 49

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量

Rubber compounding ingredients—Silica, precipitated, hydrated— Determination of heavy metal content by Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会(SAC/TC 35)归口。

本标准负责起草单位：。

本标准主要起草人：。

橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本标准规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定沉淀水合二氧化硅(白炭黑)中重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铜(Cu)、锰(Mn)、铁(Fe)共5种元素含量的方法。

本标准适用于沉淀水合二氧化硅。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682-2008，ISO 3696：1987，MOD)

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T23942 化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则

HG/T 3061 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅

HG/T 3068 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总铜含量的测定

HG/T 3069 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总锰含量的测定

HG/T 3070 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总铁含量的测定

原理

样品经混合酸溶解后，将溶液定容，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定铅（Pb）、镉（Cd）、铜(Cu)、锰(Mn)、铁(Fe)等重金属的浓度，计算出样品中重金属的含量。

试剂和材料

除非另有规定，在分析中仅使用确认为不低于分析纯的试剂。配制用水应符合GB/T 6682规定的二级水。

硝酸 ，质量分数为65 %。

氢氟酸。

硫酸，1:1。

标准储备溶液

铅（Pb）、镉（Cd）、铜(Cu)、锰(Mn)、铁(Fe)重金属标准储备溶液可使用国家标准物质或国家标准样品，浓度为100 mg/L。

  - 标准工作溶液

按照各元素含量范围配置需要的混合标准工作溶液。此溶液有效期为一周，若出现浑浊、沉淀或颜色有变化等现象时，应重新配置。

仪器和设备

电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-OES）

电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-OES）：具有石英炬管和高频发生器能形成等离子体的电感耦合等离子体发射光谱仪均可使用，被测元素的波长应落在仪器的测定波长范围内。

可调温电热板，配备铂金坩埚或聚四氟乙烯烧杯。

分析天平，分度值为0.1 mg。

测定步骤

试验步骤

试样的制备

- A）酸消解赶酸法

- 称取1 g样品（精确至0.0001 g）于铂金坩埚中，用蒸馏水稍微湿润一下，加入 8 ml氢氟酸(4.2)，2 ml硝酸(4.1)，0.5 ml硫酸(4.3)，在电热板上小火加热，蒸至快干状态（样品若蒸干，需重新试验，同时做试样空白），剩下的液滴呈露水状态。再加3 ml氢氟酸(4.2)继续加热至呈露水状态，冷却后转移至50 ml容量瓶内，定容至刻度。

- B）酸消解不赶酸法

- 称取1 g样品（精确至0.0001 g）于铂金坩埚或者聚四氟乙烯烧杯中，用蒸馏水稍微湿润一下，加入 8 ml氢氟酸(4.2)，2 ml硝酸(4.1)，轻轻晃动以加速溶解，溶解完全后转移至50 ml 塑料容量瓶内，定容至刻度。

- 同时做试样空白。

样品的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱仪工作参考条件：

- 冷却气体流量：12.00 L/min。

- 辅助气体流量：1.00 L/min。

- 雾化气流量：0.75 L/min。

- 等离子体功率：1420 W。

- 参考分析波长见表1。

表1 参考分析波长

| 元素 | Cu | Pb | Mn | Cd | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长 | 324.754 | 220.353 | 257.611 | 214.438 | 238.204 |

测定步骤

- 先配制所需测试的5种重金属元素的混合标准储备溶液，再稀释成所需的标准工作溶液，有效期为1周。根据样品重金属含量预估值配制5个标准工作溶液，在仪器的基线相对平稳的状态下分别测试标样溶液，连续重复测定三次，测得相应的峰面积，建立标准曲线，在线性相关系数不低于0.996的条件时，再测试试样溶液,连续重复测定三次，测得相应的峰面积，在标准曲线上查得试样重金属浓度C。

空白试验

- 根据以上6.1.1和6.1.2描述的步骤进行空白试验，在标准曲线上查得空白试验重金属浓度C0。

结果计算

- 试样中重金属i的含量按公式（1）计算：

…………………………………………………（1）

- 式中：

- Xi—— 试样中重金属i的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

- C——由标准工作曲线所得的试样溶液中重金属的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- C0——由标准工作曲线所得的空白溶液中重金属的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

- V——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

- m ——试样质量，单位为克（g）。

- 取两次平行测定结果的算数平均值作为样品试验结果，计算结果按GB/T 8170进行数值修约，保留至小数点后1位。

回收率的测定

- 向待测液中加入与样品中重金属含量相当的或适量的标准溶液，然后按上述6.1.1～6.1.2试验步骤进行测定，各重金属元素含量的回收率应在85 %～110 %。

精密度

- 重复性：在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于其平均值的10 ％。

检出限

- 检出限见表2。

表2 检出限

| 元素 | Pb | Fe | Cd | Cu | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限，mg/L | 0.010 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0001 |

注：根据样品中元素的实际含量，可适当增大或者减小称样量，以及定容体积，以保证测试结果可靠性。

试验报告

- 试验报告应包含下列内容：

- 试样名称及标识；

- 本试验依据的标准；

- 本试验所使用的测试仪器；

- 试验结果（均值或中位数、测试次数）；

- 与基本分析步骤的差异；

- 试验中出现的异常现象；

- 试验日期；

- 试验者。

_________________________________