橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量

Rubber compounding ingredients—Silica, precipitated, hydrated— Determination of heavy metal content by Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

国家标准《征求意见稿》编制说明

标准编制组

2017年7月

中华人民共和国国家标准

《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅  电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量》

编制说明

（征求意见稿）

- 任务来源和起草单位

根据国家技术监督局国家标准制定计划，国标委综合【2016】39号《关于下达2016年第二批国家标准计划的通知》的要求，本项目任务号为20161315-T-606，本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会炭黑分技术委员会(SAC/TC35/SC5)归口管理。

本标准由双钱集团轮胎有限公司、中昊黑元化工研究设计院有限公司、 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司、福建正盛硅材料有限公司、德国斯派克分析仪器公司上海应用实验室负责对《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅  电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量》进行修订，并将于2019年内完成《报批稿》。

- 本标准制订的原则和依据

2.1 编制原则

在充分考虑我国白炭黑生产和使用企业的技术水平和国家《2025中国制造》发展规划及国内实际的生产、测试技术基础，既要突出体现标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到相关应用问题及企业测试的可行性。

2.2 技术依据

本标准的内容根据我国橡胶配合剂用沉淀水合二氧化硅的生产和使用情况制定，由全国7家从事沉淀水合二氧化硅科研、生产和使用单位依据白炭黑在我国的实际情况制定。属于首次制定。

本标准按GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》和GB/T 20000.1-2002《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》、GB/T  20000.2-2009 和 GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第 4部分 化学分析方法》的相关规定，进行标准编写。在标准框架、结构和内容等方面符合这些标准的要求。

本标准注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

- 制定过程及主要工作内容

本标准的编制经历了以下阶段：

- 资料收集阶段（2014年10月-2015年10月）

炭黑分会秘书处牵头组织相关单位对行业白炭黑中重金属含量的测试方法进行了资料的收集工作。

- 上报项目计划阶段。

2015年11月在宁波召开的标准审查会上，与会委员讨论并通过了上报《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅  电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量》的决定，由秘书处组织完成《草案》《项目建议书》材料，上报国标计划。

- 成立项目工作组

2016年，国标委综合【2016】39号《关于下达2016年第二批国家标准计划的通知》的要求中，下达了本项目任务号为20161315-T-606。标准起草人组织下列单位组成标准起草工作组，见表1。

表1 工作组成员名单

| 序 | 公司名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | Email | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双钱集团上海轮胎研究所有限公司 | 上海 | 蒋琦 | 13901996466 | Jiangqic@onlin e.sh.cn | 研究所 |
|  |  |  | 董文武 | 13621853123 | strc_dww@126.com |  |
|  | 中昊黑元化工研究设计院有限公司 | 四川自贡 | 邓毅 | 13508172910 | Tc35sc5@126.com | 研究院 |
|  | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 安徽合肥 | 李莉 | 13956995270 |  | 轮胎厂 |
|  | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 江西景德镇 | 段力辉 | 18979868860 | jxhmjczx@163.com | 白炭黑生产厂 |
|  | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 福建沙县 | 范希周 | 13859128988 | 936262887@qq.com | 白炭黑生产厂 |
|  | 福建正盛硅材料有限公司 | 福建漳平 | 谭玉泉 | 13799079898 | Yqtnc2008@163.com | 白炭黑生产厂 |
|  | 德国斯派克分析仪器公司上海应用实验室 | 上海 | 曹海波 | 13901060541 |  | 分析仪器公司 |

- 起草《工作组讨论稿》

2017年1月～5月，标准起草人与项目组工作人员一道，收集白炭黑生产和使用单位对本标准所涉及生产技术的要求和发展方向，对《草案》进行整理，完成《工作组讨论稿》的编辑，

- 起草《征求意见稿》

2017年6月，组织秘书处与标准起草人请国家炭黑质检中心和中昊黑元化工研究设计院有限公司及行业主要企业的专家对《工作组讨论稿》进行了讨论，标准起草人在对专家意见进行整理。

2017年7月标准起草人提出《征求意见稿》提供给委员和相关企业讨论。共计发出《征求意见稿》57份。

《炭黑 第26部分：原料油中碳含量的测定》《征求意见稿》上报橡标委后，将通过橡标委网站平台公示，向全行业和社会征求意见。

- 编制背景

  - 本标准方法建立的目的和意义

沉淀水合二氧化硅（俗称白炭黑）是继炭黑之后唯一能对轮胎产生补强作用的功能性粉体材料，它与炭黑相比较，补强性较弱的一个主要原因是其在橡胶中的分散性差，这是长期制约沉淀水合二氧化硅在橡胶中应的主因。近年来发展起来的高分散沉淀水合二氧化硅（俗称高分散白炭黑）因其在橡胶中有较好的分散性，能较大地提高在轮胎中的补强作用，可减少炭黑在轮胎中的使用量，并降低轮胎的滚动阻力。其在轮胎中的应用有四三大利点：

- 节能（用无机材料生产，不象炭黑要用能源生产）；

- 环保（使用的轮胎滚动阻力低，称之为绿色轮胎）；

- 安全性（填充高分散白炭黑的轮胎相比炭黑轮胎有较好的湿滑地面抓着力）

- 新材料（高分散白炭黑属具有纳米性质的功能性材料）。

目前以高分散沉淀水合二氧化硅为主的白炭黑已逐步用于制造绿色轮胎和轮胎半成品，特别是轮胎的胎面。与传统的橡胶配合剂炭黑相比，它可以使轮胎具有低的滚动阻力，同时可以提升湿地，雪地和冰地的抓地力。白炭黑在米其林轮胎中的用量已达80份，只用5份炭黑做染色剂，不再用炭黑来补强。这是今后轮胎用材料的发展方向。

按照欧盟及国内法规的要求，需要对轮胎所用的主要原材料进行杂质含量的控制。通过对主要原材料（如硼酰化钴、白炭黑、操作油和氧化锌等）杂质含量的控制，能全面系统评价进厂原材料的品质，提高和控制材料的质量，为优化配方、工艺调整和制造绿色轮胎提供重要依据。另一方面，对上述轮胎用的原材料进行杂质含量的控制，能提升成品轮胎的综合性能，延长轮胎的使用寿命,降低了轮胎销售的理赔费用，为生产用户带来较大的经济效益。

随着高分散白炭黑在轮胎配方中的大量使用，需要严格控制其中的重金属含量，包括铜、锰、铁、铅、镉含量测定，因此，制定本标准具有重要意义。目前，国内对重金属含量测定仅有行业标准，其方法原理为原子吸收光谱仪法，测试繁琐。而电感耦合等离子体发射原子发射光谱仪（ICP-OES/AES）是近年来发展的一项新的检测技术，在国外已经大量使用，具有快速、准确性高、重现性好的优势。

本标准采用ICP-AES法不仅可以填补国内白炭黑重金属含量测定的空白，且有助于橡胶行业检测能力的提升和发展，有助于国内轮胎的出口。因此制订本标准具有实际意义。不仅可以为国内各家实验室测定白炭黑重金属含量时有了可比性，为白炭黑的质量控制提供建设性意见；而且还有助于对白炭黑检测能力的提升。进而可以指导工艺、优化配方和最终提高轮胎产品的质量。

  - 国内外研究现状

随着我国汽车保有量迅速增加，作为绿色轮胎主要补强材料的白炭黑在轮胎中大量作用，白炭黑已作为大宗消费品事关亿万消费者的切身利益，因此，对白炭黑的产品质量要求越来越高。轮胎中一些重金属元素的控制是提供高轮胎品质、节约燃料的关键技术之一。轮胎中一些重金属元素是轮胎老化的催化剂，它不仅会带来对环境的污染，也是轮胎胶料老化，缩短轮胎寿命的主要因素。

我国目前现有的测试白炭黑中的重金属含量标准为行业标准：HG/T 3068《橡胶配合剂  沉淀水合二氧化硅 总铜含量测定》、HG/T 3069《橡胶配合剂  沉淀水合二氧化硅 总锰含量测定》、HG/T 3070《橡胶配合剂  沉淀水合二氧化硅 总铁含量测定》。该三个行业标准的方法操作复杂，测试时间长。

本标准按我国国情制定，操作方便，在技术上具有先进性，可全面替代现有方法。

本标准不涉及知识产权的问题。

- 标准主要原理及适用范围

本标准采用酸消解赶酸法和酸消解不赶酸法对需测试样品进行预处理。

样品经混合酸溶解处理后，将溶液定容，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定铅（Pb）、镉（Cd）、铜(Cu)、锰(Mn)、铁(Fe)等重金属的浓度，计算出试样中重金属的含量。

本标准规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定沉淀水合二氧化硅(白炭黑)中重金属铅（Pb）、镉（Cd）、铜(Cu)、锰(Mn)、铁(Fe)等5种元素含量的方法。

本标准适用于沉淀水合二氧化硅。

- 验证试验

6.1  结果与讨论

1）样品分别用酸消解赶酸法和酸消解不赶酸法进行测试，工作曲线采用为混合标准溶液，不做基体匹配，样品1g消解后定容到50 mL，结果如下表2：

表2 两种预处理方法结果对比

| 样品 | 样品处理方式 | Cd | Cu | Fe | Mn | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 白炭黑1# | 铂金坩埚赶酸 | <0.01 | 0.30 | 101 | 9.2 | <0.05 |
|  | 直接溶解10ml | <0.007 | 0.38 | 101 | 9.2 | 0.32 |
| 白炭黑2# | 铂金坩埚赶酸 | <0.01 | 0.25 | 103 | 8.9 | 0.47 |
|  | 直接溶解10ml | 0.026 | 0.31 | 100 | 8.9 | 0.27 |

从表2可以得出：铂金坩埚赶酸与直接溶解法的预处理方法获得结果较相近，尤其对高含量的Mn、Fe金属元素，两者结果几乎一致，对于含量很低的元素，略微有差异，但也在可接受范围内。

2）方法的回收率(以直接酸溶解法为预处理方式)，试验结果见表3.

表3  加标回收率

| / | Cd | Cu | Fe | Mn | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 白炭黑 | 0.010 | 0.68 | 210 | 3.4 | 1.9 |
| 加标回收率% | 85.2 | 95.4 | 104.8 | 97.5 | 96.3 |

注：0.2g白炭黑样品 +1ml HNO3+2ml HF 稀释至 10ml

从表3可以得出：以直接酸溶解法为预处理方式获得试验结果较好，被测元素的加标回收率均处于85%～110%之间,验证了方法的可行性。

3）样品基体对结果的影响（以直接酸溶解法为预处理方式）试验结果见表4

表4 样品基体对试验的影响

| 样品 | 样品处理方式 | Cd | Cu | Fe | Mn | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 白炭黑1# | 标准加入法 | 0.024 | 0.48 | 94 | 9.4 | 0.9 |
|  | 直接溶解 | <0.007 | 0.38 | 101 | 9.2 | 0.32 |
| 白炭黑2# | 标准加入法 | 0.021 | 0.44 | 96 | 9.3 | 0.76 |
|  | 直接溶解 | 0.026 | 0.31 | 100 | 8.9 | 0.27 |

从表4可以得出：样品基体对测试结果影响不大，基本上可以不考虑。

6.3 验证试验

1）概述

本试验有个实验室参加（p=7），试样水平为6个等级（q=2），每一水平室内重复性试验2次（n=2），试验按本标准规定进行。

室内重复试验为短时间周期，即几小时至1天内测定。室间试验也采用短时间周期，即1天内测定。

分到室间的试样不需要加工，故精密度属1型。

2）样品信息

3#～4#样品（由INVONIK公司提供）

3）参加单位、设备信息汇总，见表5

表5　参加单位、设备信息汇总

| 代号 | 实验室 | 仪器型号 | 仪器参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等离子体观测方向 | 数据采集方式 |
| A | 双钱集团轮胎有限公司 | 德国斯派克BLUE-SOP | 垂直 | 全谱 |
| B | 德国斯派克分析仪器有限公司 | 德耐驰公司BLUE-SOP | 垂直 | 全谱 |
| C | 德国赢创研发实验室 |  |  |  |

4）试验数据（详见表6~表8）

表6白炭黑重金属含量（ICP-OES)

| 实验室 | A(双钱集团轮胎有限公司） |  |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 3# | 4# |
| Cu | 0.4 | 0.4 |
| Mn | 4.2 | 3.3 |
| Pb | 0.2 | 0.1 |
| Cd | N.D | N.D |
| Fe | 90.2 | 79 |

表7白炭黑重金属含量（ICP-OES)

| 实验室 | B(斯派克上海研发实验室） |  |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 3# | 4# |
| Cu | 0.35 | 0.31 |
| Mn | 4.7 | 3.4 |
| Pb | 0.3 | 0.1 |
| Cd | N.D | N.D |
| Fe | 90.5 | 76.6 |

表8白炭黑重金属含量（ICP-OES)

| 实验室 | C(德国赢创研发实验室) |  |
| --- | --- | --- |
| 元素 | 3# | 4# |
| Cu | 0.7 | 0.7 |
| Mn | 4.8 | 4 |
| Pb | 0.3 | 0.2 |
| Cd | N.D | N.D |
| Fe | 90.7 | 77.6 |

6.2 小结

本标准完全满足沉淀水合二氧化硅中重金属含量的测定，各项技术指标均符合要求，具有很好的准确性和可靠性；同时白炭黑预处理技术进行了升级，具有较强的创新性和先进性，该技术可以用聚四氟乙烯离心管或容量瓶来替代铂金坩埚，节约试验成本。另一方面，该技术采用直接溶解，摆脱溶样时繁琐的处理环节，给检测带来了很大的便利。

综合以上结果表明，本标准建立的分析方法满足沉淀水合二氧化硅中重金属含量的测定，方法简单、快速，具有很好的准确性和可靠性。

- 采标情况：

本标准根据我国国情采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定沉淀水合二氧化硅中重金属的含量，未采用国际标准和其它先进国家标准。

- 标准水平

本标准根据我国国情采用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定沉淀水合二氧化硅中的重金属含量，达到了国内先进水平。

- 标准属性

建议本标准为推荐性国家标准。

- 法律法规

本部分不涉及相关的国家法律法规。

- 意见分歧

本部分无重大意见分歧。

- 其他

无。

- 结论

综合以上研究表明，本标准建立了的简便、快速、可靠的电感耦合等离子体发射光谱测定沉淀水合二氧化硅中的重金属含量分析标准方法，完全满足日常质量检验中对白炭黑中重金属分析的需要。利用本标准的常规分析方法，可对白炭黑中重金属进行高效、可靠的快速筛查，对于检出重金属异常的白炭黑样品，可进一步准确定量。

该标准的制定对强化轮胎中重金属分析的质量监督，有效轮胎产品的质量安全和消费者的切身利益具有重要意义。