| ICS | 83.040.10 |
| --- | --- |
| CCS | G 40 |

中华人民共和国国家标准

GB/T 18396—XXXX

代替 GB/T 18396-2008

胶乳  表面张力的测定

Rubber latex—Determination of surface tension

[ISO 1409:2020，Plastics/rubber—Polymer dispersions and rubber latices(natural and synthetic)—Determination of surface tension，MOD]

征求意见稿

（本稿完成日期：2024.4.16）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

`

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 原理	1

4.1 方法A	1

4.2 方法B	1

5 试剂	2

5.1 水	2

5.2 甲苯	2

6 仪器	2

7 取样	2

8 试验步骤	2

8.1 方法A	2

8.1.1 仪器准备	2

8.1.2 仪器校准	3

8.1.3 试样制备	3

8.1.4 测定	3

8.2 方法B	4

8.2.1 仪器准备	4

8.2.2 仪器校准	4

8.2.3 试样准备	4

8.2.4 测定	4

9 结果表示	6

9.1 方法A	6

9.2 方法B	7

10 精密度	7

11 试验报告	8

附录A （资料性） 精密度	9

附录B （资料性） 方法A的校正系数	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T  18396—2008《天然胶乳 环法测定表面张力》，与GB/T  18396—2008相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了范围，将铂金环法更改为方法A，增加了铂金板法为方法B并更改了适用界限（见第1章，2008年版的第1章）；

增加了“术语和定义”一章，以说明没有需要界定的术语和定义，其后章编号按顺序调整（见第3章）；

将试剂中的“蒸馏水”改为“水”（见5.1,2008年版的4.1）；

增加了方法B的“原理”（见4.2）、仪器“表面张力仪（Wilhelmy型）”（见6.2）、试验步骤（见8.2）、结果表示（见9.2）和精密度数据（见附录A）；

增加了仪器“本生灯或酒精灯”（见6.5）；

增加了规范性引用文件SH/T 1152（见8.1.3.1）；

将规范性引用文件ISO/TR 9272更改为参考文献ISO 19983:2022、将精密度内容由要求改为资料性附录并更新了精密度数据（见第10章、附录A，2008年版的第9章）。

本文件修改采用 ISO 1409:2020《塑料/橡胶 聚合物分散体、天然胶乳和合成胶乳表面张力的测定》。

本文件与ISO 1409:2020相比做了下述结构调整：

增加了8.1.4.2“自动表面张力仪测定”，将ISO 1409:2020 8.1.4中关于采用自动表面张力仪测定的内容移至该条（见8.1.4.2）；

增加了8.2.4.4“自动表面张力仪测定”，将ISO 1409:2020 8.2.4.3中关于采用自动表面张力仪测定的内容移至该条（见8.2.4.4）。

本文件与ISO 1409:2020的技术性差异及其原因如下：

更改了范围（见第1章，ISO 1409:2020的第1章），以适应我国的试验需求和技术条件；

用规范性引用的GB/T 8290代替了ISO 123（见第7章），以适应我国对胶乳取样的规定；

用规范性引用的GB/T 8298代替了ISO 124（见8.1.3.1），以适应我国对胶乳总固体含量测定的规定；

用规范性引用的GB/T 17821代替了ISO 705（见8.1.3.1），以适应我国对胶乳密度测定的规定；

用规范性引用的NY/T 1037和SH/T 1152代替了ISO 1652（见8.1.3.1），以适应我国对天然胶乳和合成胶乳表观黏度的规定；

删除了ISO 2555和ISO 3219（见ISO 1409:2020的8.1.3.1），因其不适用于天然胶乳和合成胶乳表观黏度的测定；

删除了表1中关于胶乳缩写的脚注，增加了确定最大测量时间的脚注，便于标准的使用（见ISO 1409:2020的表1）；

- 本文件做了下列编辑性修改：

更改了文件的名称；

增加了采用自动表面张力仪能够获得更加可靠结果的注（见8.1.4.2，8.2.4.4）；

更改了方法A的精密度（见附录A）；

增加了参考文献（见参考文献）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（SAC/TC 35/SC 8）归口。

本文件起草单位：

本文件起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

本文件于2001年首次发布，2008年第一次修订，本次为第二次修订。

胶乳  表面张力的测定

警示——使用本文件的人员应有正规实验室的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康保护措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

范围

本文件规定了两种测定天然胶乳和合成胶乳表面张力的方法。

方法A为铂金环法（Du Noüy环法）。

方法B为铂金板法（Wilhelmy板法）。

方法A适用于黏度小于200 mPa·s的天然胶乳和合成胶乳。

方法B适用于不含阳离子表面活性剂的天然胶乳和合成胶乳。

方法A和方法B也适用于预硫化胶乳和配合胶乳。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682—2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 8290 胶乳 取样（GB/T 8290—2021，ISO 123:2001，MOD）

GB/T 8298 胶乳 总固体含量的测定（GB/T 8298—2017，ISO 124:2014，MOD）

GB/T 17821 胶乳5℃至40℃密度的测定（GB/T 17821—2008，ISO 705:1994，IDT）

NY/T 1037 天然胶乳 表观黏度的测定 旋转黏度计法（NY/T 1037—2016，ISO 1652:2011，MOD）

SH/T 1152 合成橡胶胶乳表观粘度的测定（SH/T 1152—2014，ISO 1652:2011，MOD）

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

原理

方法A

方法A适用于黏度小于200 mPa·s的天然胶乳和合成胶乳。为此，应将胶乳用水稀释，使其总固体含量（质量分数）为40%。如有必要，总固体含量应进一步降低，以确保其黏度在规定值之内。

将悬挂在“Du Noüy”型张力仪上的水平细金属丝环浸入被试验的胶乳中，然后慢慢拉出来。恰好在环离开胶乳液面之前，所需要的力最大。这个力可用扭力天平、感应测量仪或其他适当的测量装置测定。

方法B

当吊在Wilhelmy型表面张力仪上的铂金板底部与胶乳液面接触时，铂金板会受到胶乳向下的表面张力作用。仪器向铂金板施加向上的垂直力使铂金板达到受力平衡，通过测定此垂直力来计算胶乳的表面张力。

试剂

仅使用确认的分析纯试剂以及蒸馏水或纯度与之相当的水。

水

GB/T 6682，三级，无二氧化碳。

甲苯（CAS 108-88-3）

分析纯。

仪器

表面张力仪（Du Noüy型），配有公称圆周为60 mm或40 mm（内半径分别相当于9.55 mm或6.37 mm）的铂金或铂-铱合金环，制作金属环的金属丝的公称半径为0.185 mm。

表面张力仪（Wilhelmy型），配有铂或铂/铱合金制成的平薄板，尺寸与表面张力仪相匹配。

玻璃器皿，容量约50 mL，内径至少为45 mm或与表面张力仪恒温槽相匹配。

恒温浴，或其他调温装置，能将试样温度调节到23 ℃±1 ℃（热带地区为27 ℃±1 ℃）。

- 温度范围在20 ℃～30 ℃时，胶乳表面张力的温度系数为每摄氏度－0.1 mN/m。

本生灯或酒精灯，或其他加热和清洁环或板的方法。

取样

按照GB/T 8290的规定的方法进行取样。

试验步骤

方法A

仪器准备

仔细清洗玻璃器皿（6.3）。清洁张力仪环（6.1）的方法是先用水（5.1）清洗，然后在本生灯或酒精灯（6.5）火焰的氧化焰处灼烧直至干净。拿取张力仪环时应特别小心，以避免接触到环或使环变形。在测定期间，确保环始终与胶乳试样液面平行。

任何污染都将有可能导致结果偏高或偏低。如不遵守上述措施可能导致不准确的结果。

仪器校准

按照制造厂说明书，用标准砝码或参比液体如水（5.1）或甲苯（5.2）仔细校准表面张力仪的刻度，以便使刻度读至mN/m。

通常使用标准砝码进行校准。宜根据校准方式采用不同的校正系数进行结果的计算（见第9章）。

试样制备

如果胶乳试样的总固体含量未知，按GB/T 8298测定。如果总固体含量（质量分数）大于40 %，用水（5.1）将试样稀释到40 %±1 %。如果估计稀释后的试样黏度仍然大于200 mPa•s，可视情况按NY/T 1037或SH/T 1152测定黏度。如有必要，可进一步稀释试样直至黏度小于200 mPa·s，记下最终总固体含量。

将总固体含量(质量分数)稀释到40 ％对胶乳的表面张力产生的影响轻微。在某些情况下，可能要求测定高固           体含量的表面张力。这时，只要黏度小于200 mPa·s，按规定的方法测量，对准确度几乎没有影响。

如果稀释过胶乳试样的密度未知，按GB/T 17821测定。

8.1.3.2用恒温浴（6.4）将稀释试样的温度调节到23 ℃士1 ℃（热带地区调节到27 ℃土1 ℃）。

8.1.3.3将吸量管尖端深入试样液面以下，然后取出约25 mL的稀释试样，再转移到玻璃器皿（6.3）中。用硬滤纸刮去试样表面的所有气泡，并立即测量表面张力，以免因表面结皮而造成误差。

测定

8.1.4.1手动表面张力仪测定

在张力仪不受气流影响的情况下，将盛有稀释试样的玻璃器皿放到可调节的平台上，使之正好处于张力仪环的下方。按照制造厂说明书调节张力仪，当环干燥且刻度读数为零时，使张力仪的横粱处于平衡状态（悬梁上的指针与反射镜上的标线重合）。升起平台，直至试样与铂金环接触，并将铂金环浸入试样中，深度约为5 mm。

调节平台螺旋使平台慢慢下降，同时增加金属丝的扭力。协调这两项调节，使张力仪横梁始终处于平衡状态。当附着在环上的薄膜接近破裂时，应非常缓慢地进行调节。

在环与胶乳分离前的瞬间，记录刻度盘上的最大读数（对未稀释的高黏度胶乳，这一点特别重要）。

在薄膜破裂之前，立即再将玻璃器皿升起，重新将环浸入试样中。重复测定三次，共测定四次。

如果薄膜破裂，按8.1.1所述清洁环，再重新测定。

剔除第一个读数，取后三次读数的平均值。这三次读数应在平均值的±0.5 mN/m的范围内。

8.1.4.2自动表面张力仪测定

对于方法A，如果采用自动表面张力仪进行测定，则按照制造厂说明书调节仪器并设置参数。设置环的浸没深度约为5 mm，样品台移动速度为10 mm/min。仪器自动显示测量最大值或表面张力值。

手动表面张力仪中铂金环拉起的薄膜很容易破裂，且薄膜发生分离之前瞬间的测量值与实际最大值并不相等，通常比最大值小几十分之一。而自动表面张力仪能自动测量最大值，且在薄膜破裂之前迅速控制样品台逆向运动。因此自动表面张力能在不破坏薄膜的情况下，获得更加可靠和一致的表面张力结果。

方法B

仪器准备

仔细清洗玻璃器皿（6.3）。检查铂金板（6.2）表面是否足够粗糙以确保铂金板能被完全润湿，且铂金板上无亮点。用水（5.1）仔细冲洗铂金板，然后用酒精喷灯或本生灯（6.5）灼烧铂金板，直至铂金板干净为止。待铂金板冷却至室温后置于张力仪（6.2）上。检查铂金板的底边和液面之间的缝隙是否平行，以确保铂金板下端为水平状态。确保测定期间铂金板与试样液面始终保持平行。

任何污染都将有可能导致结果偏高或偏低。如不遵守上述措施可能导致不准确的结果。

仪器校准

按制造厂说明书，用标准砝码或水（5.1）校准张力仪（6.2），以使刻度读至mN/m。

如果用水校准，则先测定水的表面张力。在23℃时，其测定结果宜在72.28 mN/m±0.30 mN/m；在27℃时，其测定结果宜在71.66 mN/m±0.30 mN/m。

试样制备

用恒温浴（6.4）将试样的温度调节到23 ℃士1 ℃（热带地区调节到27 ℃土1 ℃）。

用少量试样润洗玻璃器皿（6.3），然后将吸量管尖端深入试样液面以下，取约30 mL的试样至玻璃器皿（6.3）中，试样深度至少为10 mm。用硬滤纸刮去试样表面的所有气泡，并立即测量表面张力，以免因表面结皮而造成误差。

如果胶乳黏度较大，表面张力平衡时间较长，可将试样用水稀释至总固体含量为40%±1%（质量分数）再进行测定。

测定

通则

方法B有两种具体测定方法供选择，可根据仪器选择不同方法：

方法B1——预先用试样润湿铂金板，待其与试样液面接触即进行测定。

方法B2——铂金板与试样液面接触后继续浸入一定深度，然后拉回至与液面再次接触即进行测定。

方法B1

按照制造厂说明书调节仪器。

将盛有试样的玻璃器皿放到仪器可调节的平台上，使之处于表面张力仪铂金板的正下方，并将仪器读数归零。

按制造厂说明书将铂金板浸入试样中预润湿约2 mm～5 mm的高度后，使铂金板和试样脱离。

调节平台，使试样缓缓上升，直至铂金板底边刚好和试样液面接触，记录表面张力仪的稳定读数。

降低平台直至铂金板和液面脱离。不用将读数归零和清洁铂金板，重新升起平台进行重复测定。

连续测定三次，剔除第一次读数，取后面两次读数的平均值为测定结果，且两次读数相差宜在±0.5 mN/m之内。

方法B2

按照制造厂说明书调节仪器。

将盛有试样的玻璃器皿放到仪器可调节的样品台上，使之处于表面张力仪铂金板的正下方，并将仪器读数归零。

升起平台，待铂金板底边刚好与试样液面接触时，按仪器说明书标记此时平台的位置。

继续升起平台，使铂金板浸入试样液面以下2 mm～5 mm以确保润湿铂金板。

降低平台将铂金板从试样中缓慢拉出，当平台又回到标记位置时，即铂金板底边与试样液面再次重新接触时，记录表面张力仪的稳定读数。

继续降低平台，待铂金板和液面脱离后，将表面张力仪读数归零。不用清洁铂金板，重新升起样品台进行重复测定。

至少连续测定三次。剔除第一次读数，取最后两次读数的平均值作为测定结果，且最后两次读数之差宜不大于±0.5 mN/m。

自动表面张力仪测定

对于方法B，如果采用能实时显示表面张力变化的自动表面张力仪进行测定，则按照制造厂说明书调节仪器并设置参数。一些推荐的参数值见表1，典型的表面张力曲线图见图1。对于按表1给定的参数，测定结果为到达最大测量时间时，最后5个测量值的平均值。

由于胶乳的表面张力会随时间逐渐降低直至达到平衡，因此采用实时显示表面张力变化的自动表面张力仪能够获得更加可靠的表面张力结果。

自动表面张力仪主要参数设置

| 参数 |  | 设定值 |
| --- | --- | --- |
| 最大测量时间a/s | 羧基丁苯胶乳（XSBRL） | 600 |
|  | 天然胶乳（NRL） 氯丁胶乳（CRL） 丁腈胶乳（NBRL） | 300 |
| 测量值间隔/s |  | 1 |
| 浸没深度（预润湿高度）/mm |  | 2 |
| 样品台移动速度/(mm/min) |  | 10 |
| 用于计算平均值的测量值个数/个 |  | 5 |
| 标准差 |  | 不设置 |
| a 最大测量时间应综合考虑胶乳结皮时间和表面张力平衡时间（由表面张力曲线图确定），一般不宜大于600s，否则宜对胶乳进行稀释再进行测定。 |  |  |

坐标轴说明：

X——时间（s）

Y——表面张力（mN/m）。

典型的胶乳表面张力曲线图

结果表示

方法A

按标准砝码校准

通常，如果表面张力仪已经按标准砝码进行了校准，读数应以环的尺寸和试样的密度而定的系数进行校正。试样的表面张力（σ）按式(1)计算，数值以毫牛顿每米（mN/m）表示：

σ=M×F	()

式中：

M ——刻度盘的读数，单位为毫牛顿每米（mN/m）；

F ——校正系数，按式（2）计算。

F=0.725+0.036 78MR2ρ+P	()

式中：

R ——环的平均半径，单位为毫米（mm）；

ρ ——试样的密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

Ρ ——常数，按式（3）计算。

P=0.045 34-1.679rR	()

式中：

r——铂金环丝的半径，单位为毫米（mm）。

某些计算F的公式包括重力常数G，本公式已将该数直接并入常数0.036 78中，以避免可能出现的混淆。

对于公称圆周为60 mm或40 mm（环半径分别为R=9.55 mm或R=6.37 mm），环丝的公称半径r为0.185 mm的标准环，给定P为：

- P60＝＋0.012 82 或

- P40＝-0.003 43。

“表面张力”和“表面自由能”是同义词，当分别用mN/m和mJ/m2表示时，两者的数值相同。

由于分别计算每一个试样的系数可能不切合实际，为便于使用，根据环规格给出了相应的校正指数∆σ（参见附录B）。

按参比液体校准

如果表面张力仪已用参比液体校准，试样的表面张力（σ'）按式（4）计算，数值以毫牛顿每米（mN/m）表示：

σ'=M'×F'	()

式中：

M'——经稀释试样在用参比液体校准的表面张力仪上的读数，单位为毫牛顿每米（mN/m）；

F'——校正系数，按式（5）计算。

F'=F×σ''/M''	()

式中：

F  ——按公式（2）计算；

σ''——已知的参比液体的表面张力，单位为毫牛顿每米（mN/m）；

M" ——参比液体在刻度盘上的实际读数，单位为毫牛顿每米（mN/m）。

如果使用本方法，仔细阅读仪器制造厂的说明书是非常重要的，因为一些校正可能已内置于仪器。因此，附录B没有给出计算校正值。

方法B

采用方法B时，试样的表面张力（σ）按式（6）计算，数值以毫牛顿每米（mN/m）表示：

σ=F2(l+t)cosθ	()

式中：

F ——测定的力，单位为毫牛顿（mN）；

l ——铂金板的长度，单位为米（m）；

t ——铂金板的厚度，单位为米（m）；

θ——铂金板和试样的接触角，单位为度（°）。

由于铂金板是由粗糙的铂或者铂/铱合金制成，因此在玻璃器皿和铂金板干净的条件下，认为铂金板能够被试样完全润湿，即接触角θ=0°，cosθ=1。此时只需考虑施加于铂金板上的力和铂金板的润湿长度（铂金板的尺寸）即可计算出表面张力。此方法不需要其他校正，也不需要测定试样的密度。

注1：注意任何可能导致接触角不为零而引起的误差。

- 注2：对于大部分表面张力仪，铂金板尺寸已设置在仪器软件中，仪器能够直接显示表面张力值。

精密度

参见附录A。

试验报告

试验报告应包括以下内容：

本文件的编号；

识别样品所需的全部细节；

采用的方法：方法A或方法B；

试验温度；

试样原来的总固体含量及稀释后试验时的总固体含量；

采用自动表面张力仪时，设定的最大测量时间；

试验结果和单位；

在测定过程中注意到的任何异常现象；

测定日期和地点；

本文件或引用文件不包括的以及被认为可采用的任何操作。

（资料性）
精密度

  - 方法A 的精密度

    - 总则

全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会于2024年按照ISO 19983:2022的6.7.1中方法A组织了实验室间试验方案（ITP），评估了方法A的1型精密度。

选择了三种不同的材料（XSBRL、XNBRL和NRL），在6家国内实验室开展了精密度试验。每个实验室在间隔一周的不同两天进行测试，每个样品每天重复测定三次，试验结果为三次测量结果的平均值。

    - 精密度结果

精密度结果见表A.1。这些结果是按照ISO 19983:2022中所述的离群值删除程序获得的。

- 重复性：按照正确测试方法进行操作，用标称相同材料的样品获得的两次试验平均值之差，超过表A.1中重复性的情形为平均20次中至多一次。

日间重复性：按照正确测试方法进行操作，用标称相同材料的样品获得的两天试验平均值之差，超过表A.1中日间重复性的情形为平均20次中至多一次。

再现性：在两个实验室中按照正确测试方法进行操作，用标称相同材料的样品获得的两个独立测量的试验平均值之差，超过表A.1中再现性的情形为平均20次中至多一次。

方法A的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 日内 |  |  | 实验室内 日间 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | （r） | srD | rD | （rD） | sR | R | （R） |  |
| XSBRL | 44.16 | 0.253 | 0.72 | 1.63 | 0.354 | 1.00 | 2.26 | 0.837 | 2.37 | 5.37 | 6 |
| XNBRL | 32.24 | 0.151 | 0.43 | 1.33 | 0.173 | 0.49 | 1.52 | 0.772 | 2.19 | 6.79 | 6 |
| NRL | 37.35 | 0.257 | 0.73 | 1.95 | 0.391 | 1.11 | 2.97 | 0.872 | 2.47 | 6.61 | 5 |
| a 剔除离群值后的实验室最终数量。 sr ——重复性标准差； r ——重复性，以测量单位表示； （r） ——相对重复性，以百分比表示； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测量单位表示； （rD） ——日间相对重复性，以百分比表示； sR ——再现性标准差； R ——再现性，以测量单位表示； （R） ——相对再现性，以百分比表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 方法B的精密度

    - 总则

2018年6月～7月，中国、德国和美国采用Wilhelmy型张力仪开展了一项实验室间精密度试验方案（ITP），确定了方法B的精密度。根据ISO 19983:2017的6.7.1规定的方法A确定了1型精密度。

8家实验室参加了ITP，其中一个实验室使用了两种不同类型的仪器。对于该实验室，将每个独立仪器获得的数据作为单个实验室的数据包含在ITP中，即相当于共提供了9家实验室的数据。

ITP中使用了三种不同的材料（XSBRL、NBRL和NRL）。每个实验室在间隔一周的不同两天进行测试，每个样品每天重复测定三次，试验结果为三次测量结果的平均值。

    - 精密度结果

精密度结果见表A.2。这些结果是按照ISO 19983:2017中所述的离群值删除程序获得的。

- 重复性：按照正确测试方法进行操作，用标称相同材料的样品获得的两次试验平均值之差，超过表A.1中重复性的情形为平均20次中至多一次。

日间重复性：按照正确测试方法进行操作，用标称相同材料的样品获得的两天试验平均值之差，超过表A.1中日间重复性的情形为平均20次中至多一次。

再现性：在两个实验室中按照正确测试方法进行操作，用标称相同材料的样品获得的两个独立测量的试验平均值之差，超过表A.1中再现性的情形为平均20次中至多一次。

方法B的精密度数据

| 材料 | 平均值 | 实验室内 日内 |  |  | 实验室内 日间 |  |  | 实验室间 |  |  | 实验室数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sr | r | （r） | srD | rD | （rD） | sR | R | （R） |  |
| XSBRL | 42.2 | 0.14 | 0.40 | 0.95 | 0.16 | 0.45 | 1.07 | 0.35 | 0.99 | 2.35 | 9 |
| NBRL | 31.4 | 0.20 | 0.57 | 1.82 | 0.22 | 0.62 | 1.97 | 0.30 | 0.85 | 2.71 | 9 |
| NRL | 35.3 | 0.17 | 0.48 | 1.36 | 0.25 | 0.71 | 2.01 | 0.35 | 0.99 | 2.80 | 9 |
| sr ——重复性标准差； r ——重复性，以测量单位表示； （r） ——相对重复性，以百分比表示； srD ——日间重复性标准差； rD ——日间重复性，以测量单位表示； （rD） ——日间相对重复性，以百分比表示； sR ——再现性标准差； R ——再现性，以测量单位表示； （R） ——相对再现性，以百分比表示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
方法A的校正系数

对每次测定都计算校正系数是非常花时间的。在使用带有电子数据处理功能的张力仪时，其结果可以自动校正。如果不能自动校正，建议用从表面张力仪刻度盘读数M中减去的校正指数∆σ来表示校正系数F更为方便，即用式（B.1），而不用式（1）计算表面张力。

(B.1)

表B.1和表B.2给出了公称圆周为40 mm和60 mm，金属丝平均半径为0.185 mm的铂金环所用的校正指数。

适用于公称圆周为40 mm的张力仪环的从标度读数M中减去的校正指数(∆σ)

| 密度(ρ)/（Mg/m3） | 刻度盘上的读数，M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 |
|  | 校正值，∆σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.85 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| 0.95 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
| 1.05 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.4 |
| 1.15 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.2 |
| 1.25 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.9 |

适用于公称圆周为60 mm的张力仪环的从标度读数M中减去的校正指数(∆σ)

| 密度(ρ)/（Mg/m3） | 刻度盘上的读数，M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 72 |
|  | 校正值，∆σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.85 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 0.95 | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 1.05 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| 1.15 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
| 1.25 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |

参考文献

[1] ISO 19983:2022，Rubber—Determination of precision of test methods

[2] ISO 19983:2017，Rubber—Determination of precision of test methods